## Slide 1
第七章
气相色谱法

## Slide 2
第七章 气相色谱法
第一节 气相色谱仪
第二节 固定相
第三节 气相色谱检测器
第四节 气相色谱定性分析
第五节 气相色谱定量分析

## Slide 3
气相色谱法：用气体作为流动相的色谱法。
作为流动相的气体称为载气。
常用的载气有N2、H2、Ar、He等。
气固吸附色谱：用活性吸附剂作固定相；
气液分配色谱：用固定液作固定相。
一、概述

## Slide 4
1、高选择性，表现在它能分离理化性质极为相似的组分。如二甲苯的三个异构体，同位素等。
2、高效能，一般色谱柱达几千个塔板数，毛细管可达100万个塔板数。
3、低检测限，可检测10-7～10-13g的物质。
4、分析速度快，一份样品只需几分钟到几十分钟。
5、应用范围广，凡是在-196℃到450℃的范围内，只要稍有一定蒸气压力的组分均可进行分析。对于不易挥发，易分解的物质可经过化学转化，生成易挥发的稳定的衍生物后，也可进行气相色谱分析。
气相色谱的优点：

## Slide 5
气相色谱缺点：
在没有纯样品时，对未知物的准确定性和定量较困难，往往需要与红外、质谱等仪器连用；沸点高的、易分解、腐蚀性和反应性较强的物质，气相色谱分析较为困难。有人统计过，约有20％左右的有机物能用气相色谱测定。

## Slide 6
根据使用目的不同，气相色谱仪可分为：分析用气相色谱仪、制备用气相色谱仪、控制监测用气相色谱仪(流程色谱仪)三大类。
分析用气相色谱仪主要由主机、控制器、记录及数据处理三大部分组成。
可细分为：气路系统、进样系统、分离系统、检测系统、记录和数据处理系统、温度控制系统。
第一节 气相色谱仪

## Slide 7
气路系统是一个载气连续运行、管路密闭的系统。常用的载气有氮气、氢气、氦气和氩气等。载气由高压钢瓶供给(初始压力在100～150kg/cm2之间，纯度要求在99.99%以上)，经过减压阀、稳压阀后，以稳定的和精确的流速连续流经压力计和流量计，以指示色谱柱前的载气压力和流速。然后经过气化室、色谱柱和检测器的测量池，最后排出。
一、气路系统
载气

## Slide 8
市售的纯氮、纯氢等往往含有水分和其它杂质，需要纯化。常用的方法是使载气通过一个装有净化剂的净化器来提高气体的纯度。净化剂有硅胶、分子筛(4A、5A型)、活性炭等。硅胶、分子筛的作用是除去载气中的水分，活性炭吸附载气中的烃类等大分子有机物。
载气流速的稳定性、准确性都对测定结果有影响。载气流速范围在30～100ml/min之间，流速稳定度要求<1%，用气流调节阀(如稳压阀，稳流阀，针形阀等)来控制流速。
载气

## Slide 9
进样就是把气体、液体、固体样品快速定量的加到色谱柱头上，进行色谱分离。进样量的准确性和重复性以及进样器的结构等都对定性和定量有很大的影响。
进样系统包括进样器和气化室。常用的进样器有微量注射器和进样阀，微量注射器有0.5，1.0，10，50，100μl等规格。重复性为2.0%，常用的进样阀有平面六通阀和拉杆式六通阀，重复性优于0.5%。固体样品一般都用溶剂溶解后按液体样品的进样方式分析。
二、进样系统

## Slide 10
气化室的作用是将液体或固体试样，瞬时气化。对气化室的要求是热容量达，死体积小，无催化效应，不使样品分解。
气化室的温度一般比柱温高50～100℃。
为了避免试样的热分解和气化室体积对试样的稀释作用，也可使用柱头进样(直接将样品恰当的注到柱头固定相上)。
进样系统
气化室

## Slide 11
样品组分的分离是在色谱柱中进行的，色谱柱主要分为填充柱和毛细管柱两大类。色谱柱中的固定相是色谱分离的关键部分。固定相的有关问题，将在下一节讨论。
三、分离系统
 | 填充柱 | 毛细管柱
柱 形 | U形、螺旋型 | 螺旋型
材 料 | 紫铜、不锈钢、铝、玻璃 | 玻璃、石英
柱长 | 1～6m | 50～500m
柱 内 径 | 2～6mm | 0.1～0.5mm
特 性 | 渗透性小，传质阻力大，理论塔板数低。 | 渗透性大，传质阻力小，理论塔板数高，能分离较复杂的化合物

## Slide 12
检测系统主要是检测器，其作用是把经柱子分离后的各组分的浓度变化，转变成易于测量的电信号，如电流、电压等，进而输送到记录器记录下来。气相色谱使用的检测器类型较多，因测定项目的不同而有较大差别，将在第三节讨论。
四、检测系统

## Slide 13
由检测器产生的电信号，通过记录仪进行记录，以便得到一张永久的色谱图或数据资料。新型的色谱仪常用计算机记录和处理分析数据，打印或显示分析结果简单快速，标准偏差≤0.5%，提高了定量计算精度和工作效率，可实现色谱分析数据处理自动化。
五、记录及数据处理系统

## Slide 14
温度控制是气相色谱仪分析的重要操作条件之一，直接影响到色谱柱的选择性、分离效率和检测器的灵敏度和稳定性。因此，要对色谱柱、气化室和检测器进行严格的温度控制。
温度控制分：恒温控制和程序升温控制。
恒温控制要求精度高，一般只容许在±0.1～±0.3℃波动，温度梯度要小，控温室内各点的温度梯度不超过±0.5℃/cm，升、降速度要快，以利于快速分析，保温性能要好。
六、 温度控制系统

## Slide 15
程序升温主要用于组分沸点范围很宽的混合物；所谓程序升温是指在一个分析周期内，柱温随时间由低温向高温线性的或非线性的变化，使沸点不同的组分，在最佳柱温下流出，从而改善了分离效果，缩短了分析时间。
六、 温度控制系统(续)

## Slide 16
第一节 结束

## Slide 17
第二节 固定相
一、固体固定相
二、液体固定相
三、色谱柱的制备
第二节 固定相

## Slide 18
气相色谱分析中，某一多组分混合物能否分离，主要取决于色谱柱的柱效和选择性，在很大程度上取决于固定相的选择。
气相色谱固定相可大致分为两类：固体固定相和液体固定相。

## Slide 19
1、 固体吸附剂
有活性炭、硅胶、氧化铝、分子筛等。
固体吸附剂的特点：
①吸附能力大、组分保留值大、适于低级烃和永久性气体的分析。
②吸附等温线多为非线性的，只有在进样量很少的时候才有可能出现对称性的色谱峰。
③耐高温、价廉。
④吸附剂性质、孔隙均匀程度与制备条件和处理方法有关。
一、 固体固定相
固体固定相

## Slide 20
固体吸附剂一般都具有催化性能，在高温时，催化活性更强；故不宜在高温和有活性组分存在下使用。
不同来源的同一种吸附剂，甚至同一来源的不同批号的吸附剂，其分离能力往往不同，很难重复，重现性差。
注意：
固体固定相

## Slide 21
吸附剂的改性处理
改性：对吸附剂表面进行物理化学处理，解决表面不均匀、降低活性等，提高吸附剂的性能。
改性的方法：主要是加减尾剂，堵死固体吸附剂内的微孔、覆盖活性中心、使峰形对称；但保留时间减少，选择性下降。
常用减尾剂：液体石蜡、硅油、氢氧化钾等。也可将吸附剂涂在担体上，制成薄层吸附剂，使单位体积内吸附剂量减少。吸附层薄，保留时间缩短，传质阻力减少，提高了柱效。
固体固定相

## Slide 22
以苯乙烯或乙基二烯基苯与二乙烯基苯聚合而成。 它是一种新型合成固定相，是性能优良的吸附剂。
作用机理：低温时，吸附占主导地位；高温时，分配占主导地位。
优点：能控制其孔径大小和表面性质；峰形对称，拖尾现象少，柱效高，耐高温，性质稳定等。最适于水、多元醇、脂肪酸、腈类、胺类等强极性物质的分析。也适于作超纯分析和程序升温分析。
固体固定相
2、高分子多孔微球

## Slide 23
固体固定相
3、化学键合固定相
利用硅胶表面的硅醇基与有机分子之间成键，可得到各种性能的固定相。
特点：使用温度范围宽、高；不会被溶剂溶解、抽提掉；传质速度快，在高载气流速下使用，柱效下降很小。
键合的有机基团类型：
①、疏水基团，如不同链长烷基(C8、C18)和苯基等。
②、极性基团，如丙氨基、氰乙基、醚和醇等。
③、离子交换基团，阴离子为氨基、季铵盐；阳离子为磺酸等。

## Slide 24
液体固定相：由惰性担体和涂覆在其表面的固定液膜组成。
二、液体固定相
优点: ①分配等温线多为线性；峰形对称。
②固定液的品种繁多，可根据需要选择合适的固定液，利于分离。
③组分的保留值和重现性好，柱寿命长。
④固定液用量可任意变化，既可作改性剂，也可直接涂渍。
缺点：高温时固定液易流失，造成基线漂移，噪音增大。
液体固定相

## Slide 25
①蒸气压要低，热稳定性好；可防止固定液流失导致的基线漂移、噪声大、灵敏度低，柱的使用寿命短等缺点。
②固定液的粘度、凝固点要低；以便能均匀地涂在担体上，扩大温度使用范围。
③热稳定性和化学稳定性好；不会热分解和被氧化，或与分离组分反应。
④对被分离组分的分配系数要有足够地差异；以提高分离能力。
1、对固定液的要求：
液体固定相

## Slide 26
液体固定相
2、组分与固定液分子间的作用力
固定液与被分离组分之间的相互作用力直接影响色谱柱的分离效果。与固定液作用力大的组分，保留时间长，较迟流出；作用力小的组分，则较快流出。
在色谱分析前，必须充分了解样品中各组分的性质及固定液的性能，以便选择最合适的固定液。
固定液与分离组分间的作用力类型有：静电力、诱导力、色散力、氢键作用力，或形成化合物、络合物的键合力等

## Slide 27
液体固定相
①静电力(定向力)，是极性分子之间的作用力。在极性固定液上分离极性组分时，样品各组分的极性差异越大，偶极矩差异也大，作用力差异也大；作用力越大、保留时间长；有利于各组分的分离。
样品中各组分为同系物时，偶极矩接近常数，在极性固定液中难以分离。 同族异构体中，支链不同，分子间平均距离不同，保留时间有差异，可分离。
升高温度，降低分子间静电力，不利于极性物质的分离。
分子间的作用力

## Slide 28
②诱导力，是极性分子与非极性分子之间的作用力。
当样品含有非极性分子和可极化分子时，利用极性固定液的诱导效应，使可极化分子后流出，使各组分分离。
例如，苯和环乙烷，选用极性固定液邻苯二甲酸二壬酯，可使苯产生诱导偶极矩，保留时间长，在环乙烷后流出色谱柱。
液体固定相
分子间的作用力

## Slide 29
③色散力，是非极性分子之间的作用力。它与分子中正负电中心位置变化而产生瞬时偶极矩，诱导其它分子变形有关。
如果各组分中，有的组分变形性大，有的变形性小，可利用非极性固定液进行分离。
液体固定相
分子间的作用力

## Slide 30
液体固定相
④氢键力，是一种特殊的静电力，为含有活泼氢原子与含有氢键供给者原子(N、O、F等)分子间的作用力。
氢键强弱顺序为：
F-H‥F>O-H‥O>O-H‥N>N-H‥N>N=C-H‥N。
用含有-OH，-COOH ，-COOR，-NH官能团的固定液分析含氟、氧、氯、氮化合物时，有显著的氢键作用力，这些组分的保留值都很大，有利于与其他组分分离。
分子间的作用力

## Slide 31
①相似性原则。固定液要与被分离组分结构和性质相似。
非极性样品用非极性固定液，组分按沸点顺序流出，沸点低的先流出，沸点高的后流出；同沸点的极性组分先流出。
中等极性样品用中等极性固定液，按沸点顺序流出；沸点相同时，极性小的先流出。
强极性的样品用强极性固定液，按极性顺序流出，极性小的先流出。
液体固定相
3、固定液的选择原则:

## Slide 32
② 利用固定液和分离组分之间的特殊作用力选择。
能形成氢键的样品，用氢键型固定液，如胺类能与三乙醇形成氢键，用三乙醇胺作固定液可分离低分子量的伯、仲、叔胺。
用对芳香族异构体具有特殊作用力的有机皂土作固定液，可分离芳香族异构体。
某些无机盐、硝酸根、高氯酸汞等能与带有双键的烃类形成松散的络合物，从而使其与饱和烃分离。
液体固定相
3、固定液的选择原则(续):

## Slide 33
③、分离酸性或碱性组分，选用强极性固定液加酸性或碱性添加剂，以便得到对称峰。
添加剂种类：氢氧化钾、氢氧化钠、磷酸、葵二酸等。
如：分离有机酸，可用聚乙二醇丁二酸酯加葵二酸或硬脂酸加磷酸；分离有机胺类，可用聚乙二醇加氢氧化钾。
液体固定相
3、固定液的选择原则(续):

## Slide 34
④、对于不能用单一固定液分离的复杂混合物，选用混合固定液，
实验证明，组分在混合固定液上的保留值具有加和性，可通过单一固定液上的保留值或相对保留值，用作图法求得混合固定液的配比。
液体固定相
3、固定液的选择原则(续):

## Slide 35
担体：承载固定液用的多孔结构支持物。
作用：是提供一个大的惰性固定表面，让固定液在上面形成一层薄而均匀的液膜，使液体固定相具有比较大的物质交换面。
要求：比表面积大，孔隙均匀，化学惰性，热稳定性好，机械强度好。
类型：硅藻土型和非硅藻土型。
液体固定相
4、担体 (载体)

## Slide 36
硅藻土担体 气相色谱使用最多的一种担体。它是用单细胞海藻～硅藻骨架构成的硅藻土加工而成的。有红色担体和白色担体。
红色担体：硅藻土经干燥、压碎、过筛而成，含有少量氧化铁颗粒呈红色而得名。
特点：机械强度大，比表面积大(4m2/g)，吸附能力强，孔径较小，为毛细管结构，表面存在活性中心，可以引起催化效应和吸附效应。
适于烃类等非极性化合物的分离，不适于极性化合物的分离。
液体固定相
①、硅藻土型担体的特点

## Slide 37
白色担体：在硅藻土中加入2%的碳酸钠后，放在转窑中于900℃加热煅烧处理。此时氧化铁转变为白色的硅铝酸铁钠络合物，担体呈白色。
特点：机械强度小，比表面积小(1m2/g)，吸附能力差，柱效比红色担体低，表面活性中心显著减少，吸附性和催化活性都比较小。
适于极性化合物分离，可使用较高柱温。
液体固定相
①、硅藻土型担体的特点

## Slide 38
包括：氟担体、玻璃担体、素瓷、高分子多孔微球、无机盐、海砂等。
这类担体的应用范围不如硅藻土型担体的广泛和普遍，通常是利用其特殊性能作一些特殊的分析。如聚四氟乙烯担体 ，可分析强极性，腐蚀性气体。
液体固定相
②非硅藻土担体

## Slide 39
硅藻土类担体色谱具有活性中心，易产生拖尾现象；拖尾程度随固定液用量减少而增加，因样品不同而异：烃<醚<酯<醇<酸<二醇<水<氨。
预处理的目的：消除活性中心、堵塞微孔结构，避免拖尾现象。
处理方法：酸洗、碱洗、硅烷化、釉化等。
对于固定液涂渍量低的担体在分离高沸点、强极性物质时，要进行预处理，分离一般极性和非极性样品时，可不必预处理。
液体固定相
5、担体预处理

## Slide 40
担体：粒度小而均匀，易于填充紧实。减小λ不规则因子和γ弯曲因子的值，使板高H 降低，柱效升高。要制得一根保留时间重现性好的柱子，载体的比重要大致相同。
试样的性质：试样组分极性高、沸点较高、分子量较大、固定液用量较少、柱温高、选择白色担体或硅烷化白色担体；试样组分为非极性、低沸点组分、固定液含量高、多选用红色担体；强腐蚀性组分，宜选用氟载体或高分子多孔微球。
液体固定相
6、担体的选择

## Slide 41
制备过程：载体的预处理、固定液的涂渍、色谱柱的填充、色谱柱的老化处理。
1、载体的预处理 将载体进行酸洗或硅烷化等预处理，消除表面活性中心。将已预处理过的载体，按选用的粒径筛分，避免载体破损。
2、固定液的涂渍
用挥发性溶剂将固定液溶解后涂渍。
三、色谱柱的制备

## Slide 42
3、色谱柱的填充 取预处理好的色谱柱，将柱的一端塞入少量玻璃棉并接在抽气管上，另一端接上漏斗，抽气、将固定相从漏斗中灌进柱子，用适当工具轻轻敲击柱子各部位，使柱内装填紧密而均匀，又不损坏料颗粒。填满后塞上少量玻璃棉，把装入柱内的固定相称重，记下重量，并在色谱柱上作好装填方向，把抽气管上的一端接到检测器上。这一头比另一头要紧密些，如果接反了，操作过程中柱内填料将发生位移，容易出现空缺。
三、色谱柱的制备(续)

## Slide 43
4、色谱柱的老化
作用：除去柱中的杂质和短链的聚合物；促使固定液均匀牢固的分布于载体上。较易挥发的物质若残留在柱中，使用中会慢慢流出，导致噪音和基线漂移 。
老化的步骤：先用较低的载气流速，控制柱子温度由室温缓慢升温至比操作温度高5～20℃。升温时间应用几个小时完成，不能突然在200或300℃的条件下加热；需连续处理4～8h以上，直至记录仪基线平直为止。
三、色谱柱的制备(续)

## Slide 44
第二节 结束

## Slide 45
第三节
气相色谱检测器

## Slide 46
第三节 气相色谱检测器
一、 检测器的分类
二、 检测器的性能指标
三、 热导池检测器
四、氢火焰离子化检测器
五、电子捕获检测器
六、火焰光度检测器

## Slide 47
气相色谱检测器是把色谱柱后流出物质的信号转换为电信号的一种装置。多采用微分型检测器，它的响应值与流出组分的浓度或质量成正比，绘出的色谱图是一系列的峰。包括：浓度型和质量型。
浓度型：测量的是载气中组分浓度的瞬时变化，信号大小与载气中的组分浓度成正比。如：热导池检测器、电子捕获检测器。
质量型：信号的大小与单位时间内进入检测器的组分质量成正比。如：氢火焰离子化检测器、火焰光度检测器等。
一、 检测器的分类

## Slide 48
1、灵敏度： 灵敏度是单位样品量(或浓度)通过检测器时所产生响应值的大小。同一个检测器对不同组分的灵敏度不同。
2、检测限：恰能产生相当于二倍噪音(2RN)信号时，单位时间进入检测器的质量(质量型检测器)或单位体积载气中需含有的试样量(质量或体积，浓度型检测器)。D= 2RN/S，D检测限，S灵敏度。
3、线形范围 指信号与被测物质浓度成线性关系的范围。以样品浓度上下限的比值来表示。
二、 检测器的性能指标

## Slide 49
4、噪声低、 噪音就是零电位(又称基流)的波动，反映在色谱图上就是基线的波动。仪器工作温度波动、电源电压波动、载气流速的变化等等，都可能产生噪音。
5、响应快 检测器的响应时间指进入检测器的一个给定组分的输出信号达到其真值的63%时所需的时间。
理想的检测器还应：死体积小、对各类物质均有相应等。
二、 检测器的性能指标(续)

## Slide 50
1、特点：热导池检测器代号TCD，是目前使用最多的一种通用型浓度检测器。结构简单、稳定、应用范围广、不破坏组分等优点，适用于常量分析和含量在几十个mg/kg以上的样品分析。
2、原理： TCD是根据各种物质均具有不同的热传导系数，当载气中混入其它气态物质时，热导率发生变化，带走的热量不同，温度产生改变，用热敏电阻测量，即可记录浓度的变化。
三、 热导池检测器
检测器之一

## Slide 51
放大器
记录仪
参比池
测量池
载气+ 样品
载气
R1
R4
R3
R2
热导池检测器原理示意图

## Slide 52
简称氢焰检测器(FID)，是质量型检测器。
1、特点： 结构简单、死体积小，响应快，灵敏度高(10-10~10-11g ) ，线性范围宽 107 以上，稳定性好。 为破坏型检测器。
仅对含碳有机物有响应，对永久性气体、水、一氧化碳、二氧化碳、氮的氧化物、硫化氢等不产生信号或信号很弱。
2、结构：见下页图。
四、氢火焰离子化检测器
检测器之二

## Slide 53
放大器
记录仪
H2
载气
空气O2
收集阳极
极化阴极
－
+
氢焰检测器结构示意图
检测器之二

## Slide 54
3、工作原理：载气与氢气混合，用空气作助燃气，在火焰喷嘴上燃烧。组分中的含碳有机物在火焰中被离子化，产生数目相等的正离子和负离子(电子)；在极化极上加50~300V负电压，与收集极形成电场时，负离子向收集阳极移动。由于有机物在氢焰中的离子化效率很低，电离程度约为105 个分子中才有一个被离子化，只能产生约为 10-5~10-14 左右的微弱离子流，它们通过电阻转换成信号电压，经过放大器放大，送至记录仪记录。
四、氢火焰离子化检测器（续）
检测器之二

## Slide 55
样品组分在火焰中的电离，不是热电离而是化学电离。如苯与O2中火焰中的电离反应为：C6H6(裂解)→6•CH
6•CH + 3O2 → 6CHO+ + 6e
6CHO+ + 6H2O → 6CO + 6H3O+
由于产生的离子流很弱，在使用氢焰检测器(FID)时，除了注意操作条件外，还应注意电极绝缘、离子室屏蔽、清洁，载气、空气的净化等。
四、氢火焰离子化检测器（续）
检测器之二

## Slide 56
1、特点：电子捕获检测器(ECD)是目前使用最多的一种放射性离子化检测器。它只对带有电负性的物质，如含卤素、硫、磷、氮的物质有响应，且电负性越强，灵敏度越高，可达10-14g/ml。
缺点：线性范围窄(103)，常出现非线性响应，测定结果重现性差，受操作条件影响和放射源污染的影响较大。
2、结构，见下页图。
五、电子捕获检测器
检测器之三

## Slide 57
阳极
放射源
阴极
接色谱柱
放空
电子捕获检测器结构示意图
检测器之三

## Slide 58
3、原理：在检测器的池体内，装有一圆筒状β放射源3H或63Ni ，以池壁作负极，一个不锈钢管为正极，两级间施加直流或脉冲电压。当载气(如N2)进入检测池后，β射线将其电离为游离基和低能电子。N2→N2+ + e-；电子在电场的作用下，向正极移动，形成恒定的电流(基流)，当电负性的物质进入检测器后，就捕获这些低能电子，AB + e- → AB- + E；从而使基流下降，产生负讯号——倒峰。
被测组分的浓度越大、倒峰越大；组分中电负性元素的电负性越强、捕获电子的能力越大，倒峰越大。
五、电子捕获检测器(续)
检测器之三

## Slide 59
五、电子捕获检测器(续)
4、注意事项：①选择合适的检测室温度，通常 3H源允许使用温度较低，为180℃以下，超过190℃，3H 流失量大； 63Ni 源的检测器最高使用温度为350℃， 3H-Sc 源可允许使用至325℃；同时检测器的温度应等于或者略高于柱箱温度，以免高沸点的组分冷凝在检测器离子室内。
②高纯氮(纯度为99.99%)作为载气，微量的杂质特别是O2存在时，可使基流大大降低，使灵敏度显著下降，因此要求N2中含O2量应在10mg/L以下，并彻底脱水，分析前用载气冲洗系统一夜，顶走色谱柱和离子室内的氧气，使基流恢复正常。
检测器之三

## Slide 60
六、火焰光度检测器
1、特性：火焰光度检测器(FPD)是一种对硫磷化合物有高选择性和高灵敏度的检测器，其敏感度可达10-12g/s， 主要应用于有机磷农药残留量的测定和大气中痕量硫化物的测定。
2、结构：
H2
空气
N2
滤光片
光电倍增管
检测器之四

## Slide 61
3、原理：火焰光度检测器实际上是一个简单的发射光谱仪。发射源是一个富氢火焰，当含磷、硫组分在富氢焰条件下燃烧时，外层电子受到激发而跃迁到激发态，跃回到基态时，放出特征光谱。富氢焰H2:O2>3:1。反应方程式：
RS + 2O2→SO2 + CO2；2SO2 + 8H →2S + 4H2O
S + S (390℃) → S2*；S2*→ S2 + hν(波长394nm)。
硫的最大发射波长在394nm；磷的最大发射波长在526nm，经干涉滤光片分离，由光电倍增管接收，放大后记录下产生的信号。
六、火焰光度检测器
检测器之四

## Slide 62
第三节 结束
第三节 结束

## Slide 63
第四节
气相色谱定性分析
第四节
气相色谱定性分析

## Slide 64
气相色谱是一种分离方法，不能直接从色谱图中给出定性结果，需与已知物对照，或利用色谱文献数据和其它分析方法配合才能给出定性结果。
一、 利用已知物定性
理论依据:在一定的固定相和一定的操作条件下，任何物质都有固定的保留值，可作为定性的指标。比较已知物和未知物的保留值是否相同，就可定出某一色谱峰可能是什么物质。
第四节 气相色谱定性分析

## Slide 65
1、用保留时间和保留体积定性
比较已知和未知物的 tR、VR或t’R、V’R是否相同，即可决定未知物是什么物质。
用此法定性需要严格控制操作条件(柱温，柱长，柱内径，填充量，流速等)和进样量， VR、V’R定性不受流速影响，用保留时间定性，允许误差要少于2%。
色谱定性分析
具体方法

## Slide 66
2、利用峰高增加法定性
将已知物加入到未知混合样品中去，若待测组分峰比不加已知物时的峰高增加了，而半峰宽并不相应增加，则表示该混合物中含有已知物的成分。
色谱定性分析
具体方法

## Slide 67
3、利用双柱或多柱定性
仅在一根色谱柱上用以上方法定性是不太可靠的。因为有时两种或几种物质在某一色谱柱上具有保留值。用已知物对照定性一般要在两根或多根性质不同的色谱柱上进行对照定性。两色谱柱的固定液要有足够的差别，如一根是非极性固定液，一根是极性固定液这时不同组分保留值是不一样的。从而保证定性结果可靠。
双柱或多柱定性，主要是使不同组分保留值的差别能显示出来，有时也可用改变柱温的方法，使不同组分保留值差别扩大。
色谱定性分析
具体方法

## Slide 68
4、与其它分析仪器的结合定性
气相色谱能有效的分离复杂的混合物，但不能有效的对未知物定性。而有些分析仪器如质谱、红外等，虽是鉴定未知结构的有效工具，但对复杂的混合物则无法分离、分析。把两者结合起来，实现联机既能将复杂的混合物分离又可同时鉴定结构。是仪器分析的一个发展方向，是近年来发展的特点。
色谱定性分析
具体方法

## Slide 69
色谱定性分析
具体方法
①、色谱－质谱联用 质谱仪灵敏度高，扫描速度快，能准确测知未知物分子量，而色谱则能将复杂混合物分离，因此，色－质联用技术是目前解决复杂未知物定性问题的最有效工具之一。
② 色谱－红外光谱联用 纯物质有特征性很高的红外光谱图，并且这些标准图谱已被大量的积累下来，利用未知物的红外光谱图与标准谱图对照则可定性。
③核磁共振、紫外等技术也可以与色谱联用。

## Slide 70
第四节 结束
第四节 结束

## Slide 71
第五节
气相色谱定量分析
Notes: <number>

## Slide 72
步骤：
1、准确测定峰面积A或峰高h。
2．准确求出定量校正因子f。
3．把测得的A或h换算成百分含量或浓度。
一、定量分析的理论依据
在一定的操作条件下，被分析物质的重量 与检测器上产生的响应信号（色谱图表现为峰面积A或峰高h）成正比。

## Slide 73
定量校正因子的作用：相同量的不同物质在同一检测器上产生的响应信号(峰面积/峰高)是不相同的；相同量的同一物质在不同的检测器上产生的响应信号也不相同。因此，混合物中某物质的含量并不等于该物质的峰面积占总峰面积的百分率。
可选定某一物质作为标准，用校正因子把其它物质的峰面积校正成相当于这个标准物质的峰面积，然后用经过校正后的峰面积来计算物质的含量。
二、 定量校正因子的确定

## Slide 74
三、定量方法
1、归一化法 样品各组分的总量为100。只要测量各组分色谱峰的校正面积，再求出其占总面积的比例，即可计算各组分的含量。
2、标准曲线法(标准样校正法、外标法)。
3、内标法 向待测样中定量加入一种性质与待测组分类似的内标物。根据内标物的面积进行定量。
4、内加标准法 在试样中定量加入其中一种待测组分，测量加入前后两份样品的色谱峰面积变化比例，进行定量。

## Slide 75
思考题：
1、气相色谱有那些部分组成？各部分的作用是什么？
2、气相色谱使用的流动相有那些？如何选择根据分析的需要加以选择？
3、气相色谱的检测器主要有那些？各自的检测原理是什么？
4、、如何选择气相色谱的分析时的一些条件或分析仪器的参数？
5、色谱分析的定性、定量方法有那些？如何进行色谱分析的定性、定量测定？

## Slide 76
第七章 结束
第七章 结束