## Slide 1
第三章

## Slide 2
第三章
紫外—可见吸收光谱分析(分子)
第一节 概述:
第二节 紫外－可见吸收光谱
与分子结构的关系
第三节 紫外－可见分光光度计的
基本组成与结构
第四节 紫外－可见分光光度计的性能
第五节 紫外－可见吸收光谱法的应用

## Slide 3
紫外～可见吸收光谱分析，简称UV-VIS。
利用分光光度计测量物质对紫外～可见光的吸光度和通过物质的紫外～可见吸收光谱来确定物质的组成、含量，推断物质结构的分析方法，称紫外～可见吸收光谱分析，又称为紫外～可见分光光度法。
第一节 概 述:

## Slide 4
1、灵敏度较高，一般可测定10-6g级的物质，摩尔吸光系数可达104～105数量级。
2、准确度比较高，相对分析误差可控制在1％～5％以内。
3、方法简便、操作容易、分析速度较快。
4、应用广泛，在无机化合物分析、有机化合物的鉴定和结构分析、同分异构体的鉴别、配合物的组成和稳定常数的测定等方面都有应用。
5、缺点：许多有机化合物在紫外可见光区没有吸收光谱或光谱较为简单，无法通过光谱了解其结构。
紫外－可见吸收光谱分析
一、特点：

## Slide 5
紫外区：为石英紫外区，是指可以通过石英(SiO2)、且不为氧所吸收的200～420nm谱区；
可见光区：波长范围约为420～760 nm 。
二、紫外—可见吸收光谱分析谱区：
普通紫外可见分光光度计（UV-VIS）的波长范围为：200～800nm，光子的能量范围是6.2～1.55eV。
紫外－可见吸收光谱分析

## Slide 6
第二节 紫外－可见吸收光谱与分子结构的关系
二、能级跃迁与分子光谱信息
一、 分子外层电子的分子轨道与能级

## Slide 7
原子形成分子时，原子中两个能量相近的外层电子之间组成化学键。
原子外层电子最多可有8个电子，分布在四个原子轨道上：一个S轨道，电子云的分布呈球形；三个P轨道，电子云的分布呈互相垂直的哑铃形(Px、Py、Pz)。
分子轨道与能级
一、 分子外层电子的分子轨道与能级

## Slide 8
原子通过化学键组成分子后，形成分子轨道的两个原子的电子轨道的可能有：S-S、S-Px、Px- Px、Py- Py,、Pz- Pz 。前三种轨道电子云形状对于键轴具有圆柱对称性，称为σ分子轨道；后两种对于通过键轴的平面具有反对称性，称为 π分子轨道。
因此分子轨道可以分为四种，即σ成键与反键轨道，π成键与反键轨道，它们分别用σ,σ*,π,π*表示。
分子轨道与能级

## Slide 9
有的原子在组成分子时，其外层还有没参与形成键的孤对电子，被束缚在原来的原子核周围，这个嵌在分子内的原子轨道保持原来的能量状态，称之为非键轨道，常用 n 表示。
分子轨道与能级

## Slide 10
五种分子轨道所对应的能级示意
能
量
π*反键轨道
σ*反键轨道
n非成键轨道
π成键轨道
σ成键轨道
高
低
分子轨道与能级

## Slide 11
分子中外层电子的能级结构由五种分子轨道所对应的能级组成，能量由低到高排列次序为σ< π<n<π*<σ* 。 电子倾向于优先排在能量较低的成键轨道上。
基态分子的外层电子主要是σ、π、n轨道的电子，这些轨道通常是排满的；分子的空轨道是π*、σ* 轨道。
一般有机分子中常同时包含几种分子轨道，例如在甲醛分子H2C=O中，C-H键是σ键， C=O基团中的双键分别为σ键与π键；氧原子上还有n 键分子轨道。
分子轨道与能级

## Slide 12
二、能级跃迁与分子光谱信息
（一）、分子中轨道跃迁与光谱特点
1、σ→σ* 跃迁：主要为有机分子中的C—C键与C—H键电子(单键)。跃迁的能量间距较大，产生跃迁需要的激发光波长在真空紫外区，约150nm左右，普通的紫外可见光谱分析不能利用。
可利用饱和烃类化合物的这一特性，做紫外可见光吸收光谱分析的溶剂，如正己烷、正庚烷等。

## Slide 13
2、π→π* 跃迁：主要是有机分子中的C=C，C=O，C≡C 等双键、三键电子。跃迁的能量间距约6电子伏特左右，产生这类跃迁需要吸收光子的波长在真空紫外区与石英紫外区之间，约200nm左右，可被普通的紫外可见光谱分析利用。产生这类跃迁的几率较高，其摩尔吸光系数约104。有共轭体系的大π键与反键之间的能量差降低，使吸收峰波长向长波方向移动，可在200-700nm的紫外可见光区。
分子轨道与能级

## Slide 14
3、n→σ* 跃迁：主要是含有O、N、P等杂原子的有机分子。这些杂原子中的孤对电子在非成键分子轨道n上，n与σ*分子轨道的能量间距也约6电子伏特，因此产生这种跃迁需要吸收的光子与π→π* 跃迁相似，但发生这类跃迁的几率较低，其摩尔吸光系数约102~103 。
分子轨道与能级

## Slide 15
4、n→π* 跃迁：主要是既含有C=C双键，又含有C＝O、C=S、N=O、N=N等杂原子的有机分子，由于n与π*这两种分子轨道的能量间距较小，因此，产生这种跃迁需要吸收的光子在石英紫外区，其波长范围较宽，能被普通的紫外可见光谱分析所利用。这类跃迁的几率更低，其摩尔吸光系数约101~102 。
分子轨道与能级

## Slide 16
1、生色团：含有不饱和键，能吸收紫外可见光产生π→π*或n→π* 跃迁的基团称为生色团或发色团。如：C=C、C≡C、C=O、C=N、N=N、—COOH等。
2、助色团：含有未成键n电子，本身不产生吸收峰、但与发色团相连，能使发色团吸收峰向长波方向移动，吸收强度增加的杂原子基团称为助色团，如：－NH2，－OH，－OR，－SR，－X等。
3、吸收带：在紫外可见光光谱中，吸收峰的波带位置称为吸收带。
分子轨道与能级
（二）、生色团、助色团和吸收带

## Slide 17
① R吸收带
② K吸收带
③ B吸收带
④ E吸收带
分子轨道与能级
吸收带 通常划分为如下四种：
3、吸收带：在紫外可见光光谱中，吸收峰的波带位置称为吸收带。

## Slide 18
① R吸收带：由n →π* 跃迁产生。吸收强度较弱k<102，吸收峰位于200～400nm。
② K吸收带：由共轭双键中π→π*跃迁产生的吸收带。吸收强度大k>104；所需的能量大，在217～280nm。K吸收带的波长位置及吸收强度与共轭体系数目、位置、取代基的种类有关。 吸收波长随共轭体系的加长而向长波方向移动，吸收强度也随之增加。可用于判断化合物的共轭结构。
吸收带

## Slide 19
③ B吸收带：由芳香族化合物的π→π*跃迁而产生的精细结构吸收。吸收峰在230～270nm之间，k≈102。当苯环上有取代基且与苯环共轭，或在极性溶剂中测定时，这些精细结构会简化或消失。
④ E吸收带：由芳香族化合物的π→π*跃迁所产生，是芳香族化合物的特征吸收，可分为E1带和E2带。E1带出现在185nm处、强吸收k>104；E2带出现在204nm，为较强吸收k>103。
当苯环上有发色团且与苯环共轭时，E带与K带合并向长波方向移动，B吸收带的精细结构简化，吸收强度增加、向长波方向移动。
吸收带

## Slide 20
紫外－可见吸收光谱主要取决于分子中电子轨道的能级跃迁，但分子的内部结构和外部环境也会对其产生影响。
（三）、影响紫外－可见吸收光谱的因素
1、共轭效应
2、助色效应
3、超共轭效应
4、溶剂的影响
影响因素：

## Slide 21
吸收光谱影响因素
1、共轭效应：使共轭体系形成大π键，可使各能级间的能量差减小，跃迁也变的容易。因此共轭效应使吸收波长向长波方向移动，吸收强度也随之加强。随着共轭体系的加长，吸收峰的波长和吸收强度会呈现规律性的改变。
2、助色效应：使助色团的n电子于发色团的π电子共轭，也可使吸收峰的波长向长波方向移动，吸收强度也随之增加。

## Slide 22
3、超共轭效应：由烷基的σ键与共轭体系的π键共轭而引起，其效应也可使吸收峰向长波方向移动、吸收强度增加，但其作用远小于共轭效应。
4、溶剂的影响：溶剂的极性强弱能影响物质的精细结构，影响其紫外可见吸收光谱的吸收峰波长、吸收强度和形状。
吸收光谱影响因素

## Slide 23
n→π*跃迁的吸收峰向短波方向移动，称短移或紫移效应。
π→π*跃迁的吸收峰向长波方向移动，称为长移或红移效应。
溶剂的极性增强：
吸收光谱影响因素

## Slide 24
例：异亚丙基丙酮的溶剂效应
 |  |  |  |  | 极性增强
溶剂 | 正己烷 | 氯仿 | 甲醇 | 水 | 
π→π* | 230nm | 238nm | 237nm | 243nm | 向长波移动
波长 |  |  |  |  | 增加
n→π* | 329nm | 315nm | 309nm | 305nm | 向短波移动
波长 |  |  |  |  | 缩短
吸收光谱影响因素: 溶剂

## Slide 25
附：可见光区，光吸收互补关系。

## Slide 26
第二节 结束

## Slide 27
第三节
紫外－可见分光光度计
基本组成与结构
一、仪器的基本组成
二、紫外可见分光光度计整机的光路结构

## Slide 28
一、仪器的基本组成
由光源、单色器(分光系统)、吸收池、检测器和显示器等五大部分组成。
紫外－可见分光光度计
紫外－可见分光光度计的测定波长范围最大在200～1000nm。
光源
单色器
吸收池
检测器
显示器

## Slide 29
光源是提供激发所需入射光的装置。
光源的数量特征，要求光源有足够高和稳定的强度。光源的不稳定性会叠加到定性信息中，影响测量的准确度与精确度。
光源的性质特征(光谱特征):每种光源所发的光具有一定的波长范围；不同波长成分光(λ)的相对强度fs(λ)也不同。
紫外－可见分光光度计
1、光源

## Slide 30
常用光源：钨灯、氢灯、氘灯、氙灯
(1)、钨灯：可见光区光源。白炽钨灯的灯丝温度约2850K，工作波长范围约为350～2500nm，所发出的光大部分在近红外区。为了提高其在可见区辐射的相对强度，须提高灯丝的温度，为此常在灯泡内充入卤素气体，制成卤素灯，如碘钨灯，溴钨灯等。
紫外－可见分光光度计

## Slide 31
是低压氢和氘的气体放电灯，能在160～360nm间发出波长连续的紫外光。在空气中，用石英作灯管的氢灯或氘灯，由于受石英与空气透过特性的影响，工作波长范围约为190～360nm(普通玻璃不能通过紫外线，只能通过可见光)。与氢灯相比，氘灯的能量输出和波长范围均显著的提高。
(2)、氢灯和氘灯，
(3)、氙灯
在紫外区和可见区都可以发出强度高、波长连续的光，是高档仪器采用的光源。
紫外－可见分光光度计

## Slide 32
2.单色器（分光系统）：
单色器是提供将光源辐射的复合光分成单色光的光学装置。
单色器的功能：通过色散器件，将光源产生的包含多种波长成分的、波长连续的复色光，在空间上分开，呈按一定波长顺序排列的单色光，然后取出所需波长的单色光用于分析。
紫外－可见分光光度计

## Slide 33
入射狭缝：只许光源分一束光进入。
准光镜：将光源产生的光转变为平行光束，使其照射在色散元件上的入射角均相等。
色散元件：为棱镜或光栅，将复合光色散成按一定波长顺序排列的单色光。
成像物镜：将色散原件产生的单色平行光，在其焦平面的不同位置聚焦，成为出射狭缝对应波长的单色光。
出射狭缝：使分析所需波长的单色光通过。
紫外－可见分光光度计
(1)单色器的组成:

## Slide 34
棱镜单色器的结构原理示意
光源
入射狭缝
准光镜
棱镜
成像物镜
出射狭缝
光电管

## Slide 35
单色器中入射狭缝越窄，则光谱带上任意一点的波长成分越纯，光谱的质量就越高；出射狭缝越小，则产生单色光的带宽小、单色性好、但能量小，影响仪器的信噪比。
通常入射狭缝和出射狭缝进行同步调节，保持两者的宽度相同，这种情况下单色光的能量输出与狭缝的宽度的平方成正比。
紫外－可见分光光度计
狭缝大小的影响

## Slide 36
①棱镜：棱镜材料对不同波长光的折射率不同，波长短光的折射率大，波长长的光折射率小。平行的复合光经色散后，就按波长顺序被分解为不同波长的“单色光”，得到按波长顺序展开的光谱。
有玻璃棱镜(可见光)和石英棱镜(紫外波段)。
紫外－可见分光光度计
（2）、色散元件: 棱镜或光栅

## Slide 37
②光栅：利用多狭缝干涉和单狭缝衍射的联合作用，将复合光色散为“单色光”；多狭缝干涉决定谱线的位置，单狭缝衍射决定谱线的强度分布。
有凹面光栅和平面光栅。
色散作用：用光栅公式表示d(sinα+sinθ)=nλ，式中：α、θ分别为入射角和衍射角，整数n为光谱级数，波长λ。在入射角一定的情况下，衍射角随波长而不同而变化，将复合光色散为单色光。
（2）、色散元件:
紫外－可见分光光度计

## Slide 38
（3）、单色器的性能指标
包括：单色光的单色性、波长分辨率和单色光的强度等指标评价。
单色性是指单色光波长成分的纯度，用光谱带宽表示，简称带宽。指单色光光谱中1/2峰高处的波长宽度，称为半高宽或半宽。
波长分辨率：光谱仪分辩谱线的能力，是光谱仪极为重要的性能指标。
有绝对分辨率、相对分辨率和实际分辨率、理论极限分辨率等。
紫外－可见分光光度计

## Slide 39
绝对分辨率：指最低实际能分开的两条谱线之间的绝对距离，也称为分辨波长。
紫外－可见分光光度计
单色器的波长分辨率
绝对分辨率越小，光谱仪分辨谱线的能力越大。

## Slide 40
3、吸收池 即比色皿，根据测定波长的范围，用光学玻璃或石英加工而成。有不同大小光径的系列。
紫外－可见分光光度计
4、检测器 分光光度计中检测信号的器件称为检测器。光谱仪器中信号的传输主要是光强度特征的传送，受检测器影响很大。
检测器的类型有： 单通道检测器和多通道检测器。

## Slide 41
单通道检测器：检测器位于单色器的出射狭缝后面，只能对一种波长成分的光进行检测。波长扫描时，检测器逐个检测各个单色光波长单元的强度，因此，扫描一个样品的光谱要有足够长的时间。
多通道检测器：是多个单通道检测器的集合，能同时检测空间不同位置光的强度。有多通道光谱仪和二级管阵列检测器。
紫外－可见分光光度计
①检测器的类型
常用的检测器是把光信号转变成电信号的光电检测器。光电检测器：有光电池、光电管、光电倍增管、硅二极管。

## Slide 42
②、光电池 又称光生伏打电池；有硒光电池和硅光电池。将硒或硅沉积在铁或铜的金属基板上，其表面再复盖一层金、银或其它金属的透明金属层，即构成了光电池。
当光照射在半导体硒或硅上时，半导体内产生自由电子和空穴，自由电子向透明的金属薄膜层移动(向集电极运动)，为负极；空穴则移向基板，为正极。将产生的自由电子通过外电路与空穴复合即可产生电流。
紫外－可见分光光度计
光电检测器

## Slide 43: 光电池的特性
当外电路的电阻不大时，光电流与照射的光强具有线性关系，一般可达10-100μΑ。
硒光电池，价格便宜，但灵敏度低、长时间爆光异“疲劳”、且较易受水蒸气和化学气体得作用而失效。
硅光电池，价格较高，不易“疲劳”，但在短波区的响应较差。

## Slide 44
又称真空光电二极管。由一个阴极和一个阳极构成，装在抽成真空的玻璃或石英管内。阴极为一金属的半圆筒，内涂碱金属及其它材料组成的光敏物质，阳极为金属镍环或镍片。
当光照射到阴极上的光敏物质上时，光敏物质发射光电子，光电子在两极之间施加的正电压的作用下加速流向阳极，经阳极收集产生光电流。光电流在负载电阻两端产生一个电位降，经放大即可进行测量。将光信号转变为电信号。
紫外－可见分光光度计
③、光电管

## Slide 45
加上了多级电子倍增电极的光电管。在阴极和阳极之间，加有约1000V的直流电压，当光子撞击阴极时发射的光电子，在电场的作用下加速撞击第一倍增极，撞击出更多的二次电子。依次类推，在阳极上最后收集到的电子数将是阴极发出电子数的105～108倍。光电倍增管的线性范围较宽，并可通过倍增极的负反馈使输出信号稳定，通过调节外加电压的大小可调节光电倍增管的输出电流大小。因此，多用来作为中、高档分光光度计的检测器。
紫外－可见分光光度计
④、光电倍增管

## Slide 46
光电倍增管工作原理示意图
K光敏阴极；1～4打拿极；A阳极；
R电阻；C1～C5电容

## Slide 47
它由一块有反向偏置p～n结的硅片构成。由于反向偏置，其导电性几乎为零。在光照射时，由于电子和空穴的增加，硅片的导电性增加。其导电性与光照呈线性关系。
硅二极管的最大优点是体积很小，在1mm2的面积上最多可设置超过15000个的硅二极管，特别适合加工成二级管阵列检测器。
紫外－可见分光光度计
⑤、硅二极管

## Slide 48
显示器的类型因仪器的档次不同而有较大差异，常见的有：指针表头式，数值管表头式，液晶表头式，计算机配套显示器等。
紫外－可见分光光度计
5、显示器

## Slide 49
按光路结构，常见紫外分光光度计可分为下列几种类型：单光束、双光束、双波长以及光电二极管阵列分光光度计。
紫外－可见分光光度计
二、紫外可见分光光度计仪器类型

## Slide 50
分析光经过的路线只有一条。单色器产生的用于分析的一束单色光，轮流通过参比溶液和样品溶液来进行测定。
这种分光光度计结构简单、价格便宜，主要用于定量分析。使用时，如在不同的波长范围内、用不同的吸收池，则每换一次波长都必须用参比溶液校正，操作麻烦，不适于作定性分析。
紫外－可见分光光度计
1、单光束分光光度计
单色器
比色池
显示器
检测器

## Slide 51
2、双光束分光光度计
双光束分光光度计的光路设计与单光束相似，将单色器产生的单色光被斩光器一分为二，一束通过参比溶液、另一束通过样品溶液，然后由检测系统测量得到样品的吸光度。
紫外－可见分光光度计
单色器
参比池
样品池
检测器
显示器
光源
斩光器

## Slide 52
工作时，随着波长扫描不同波长的单色光依次投向快速旋转的斩光器，斩光器的反射镜面、透光面与吸光面交替进入光路；反射面进入光路，成为参比光束；通过参比样后，经反射镜由光电倍增管检测，产生参比光信号I0；透光面进入光路时，成为样品光束，通过待测样品后，由光电倍增管检测，产生分析光信号I；分光光度计通过对I与I0的相比，得到不同波长的透过率T。
当吸光面进入光路时，检测器的输出为零，以便检查或控制零点。
紫外－可见分光光度计
双光束光度计工作原理

## Slide 53
双波长分光光度计是用两个不同波长(λ1和λ2)的单色光交替通过样品溶液(不需使用参比溶液)后到达检测系统，得到样品溶液在两波长处的吸光度的差值ΔΑ＝Αλ1－Αλ2。只要波长合适就可扣除背景的吸光度。适于高浓度、多组分、混浊液等试样。最适于测定存在相互干扰组分的混合试样，不仅操作简单，精确度也较高。
紫外－可见分光光度计
3、双波长分光光度计
单色器1
单色器2
样品池
检测器
光源
斩光器

## Slide 54
它是一种高档的用光电二极管阵列作为多通道检测器，由微型计算机控制的单光束紫外可见分光光度计，具有快速扫描吸收光谱的特点。
紫外－可见分光光度计
4、多通道光电二极管阵列分光光度计

## Slide 55
从光源发射的复合光，通过样品池后经全息光栅色散，色散后的单色光由二极管阵列中的二极管接受，二极管与电容耦合；受光照射时电容放电，电容器上的带电量与照射到二极管上的总光量成正比。
一个光电二极管阵列可容纳400个以上的二极管，若覆盖200-800nm波长范围，光谱分辨率在1～2nm，可满足紫外～可见吸收光谱分析的需要。（已经应用在高级的液相色谱上）。
紫外－可见分光光度计
光电二极管阵列测定原理

## Slide 56: 第三节 结束

## Slide 57: 第四节 紫外～可见分光光度计的性能
二、仪器分析条件的设定
一、分光光度计的结构性能及其对分析的影响

## Slide 58
由于样品的光学特征与测试目的不同，对测试结果的准确度、精确度与检测限的要求也不同。应根据分析的要求，选用适当性能的分光光度计。
分光光度计的性能决定于其结构，也与仪器实际使用状态与测试参数有关。表示分光光度计分析测试性能的参数有：仪器中传送信息的保真度、对信息采集的选择性以及仪器的测试范围、速度与灵敏度等。
一、分光光度计的结构性能
及其对分析的影响

## Slide 59
仪器性能 | 主要决定因素 | 对分析影响
波长范围 | 光学系统：光源、单色器、 检测器、比色皿 | 影响能实现分析的项目范围
波长精确度 | 光学系统的结构 | 分析精确度
波长准确度 | 光学系统的结构 | 分析的准确度
发射光强度 | 与光源类型有关 | 分析的检测限
单色光带宽 | 狭缝宽度与单色器线色散率 | 分析的准确度
杂散光强度 | 光学系统结构，器件表面的缺陷与旋转部件对光的散射 | 分析的检测限
（一）光学系统对光度计性能的影响

## Slide 60
仪器性能 | 主要决定因素 | 对分析影响
准确度 | 检测器、放大器、信号处理与显示器的非线性 | 准确度
信噪比 | 光源、放大器、检测器产生的噪声及环境噪声 | 准确度与精度
分析速度 | 仪器的响应速度、 整机的结构 | 分析效率，准确度与精确度
（二）整机对光度计性能的影响

## Slide 61
波长的准确度是指仪器所指示的波长值和单色器实际输出单色光的波长值之间相符合的程度。用波长误差来表示。
波长准确度是分光光度计能够正确测定样品光谱的前提，对分析测量有很大的影响。定性分析，波长准确度直接影响光谱吸收峰的位置。定量分析，波长准确度影响分析所得的数值大小。
在测量波长附近，样品吸光系数K随波长变化越快，波长误差对测量的影响越大。
1.波长准确度及其对分析测定的影响

## Slide 62
单色光带宽决定了仪器的分辨率。对分析影响的大小与待测样品光谱特征及所用方法有关。
如叶绿素在663nm吸收峰的半宽约为20nm左右，按Arnon公式绝对测量法，测定某叶片提取液中叶绿素a、b的浓度比(a/b应当在4左右)。
当带宽分别为：2、4、5、10、20nm时，
测定的a/b值为：4.1、4.0、3.8、1.8、1.3。
由此可以看出，在定性、定量分析中，单色光的带宽应为样品光谱吸收峰宽的1/5～1/10。带宽过大时，吸收光谱峰高度变小，峰宽变大，灵敏度降低。
2、单色光带宽对分析测量的影响

## Slide 63
杂散光影响分光光度计测量的本底值，影响测定的检测限和准确度。
高吸光度测量时，杂散光引起的相对误差比低吸光度时要大的多，因此尽量避免在高吸光度条件下测量。
3、杂散光及其对分析测定的影响

## Slide 64
二、仪器分析条件的设定
为了得到正确的结果，在选用合适的分光光度计基础上，还要选择适当的测量条件：
1.分析波长的选择
2.控制适当的样品吸光度范围
3.选择适当的参比溶液

## Slide 65
实际应用时，须依据样品的光谱特征和分析需要去选定分析波长与带宽。
一般分析用单色光应选择被测物质溶液的最大吸收波长，这样吸光度值大、灵敏度较高，受分析波长误差的影响较小。
如有背景干扰时，则可选灵敏度稍低，但能避免干扰的波长为作用光。
单色作用光带宽大体相当于样品光谱吸收峰宽1/5～1/10。
1.分析波长的选择
分析条件的设定

## Slide 66
为了减小测量结果的相对误差，被测试液的吸光度应控制在0.2～0.7范围内。可通过：改变试样的称量、改变溶液的稀释度，选择适当光程的比色皿等控制溶液的吸光度值大小 。
2.控制适当的样品吸光度范围
参比溶液应包括除待测成分以外的全部背景成分，以消除由于样品、比色皿池壁及溶剂等背景成分对作用光的发射和吸收带来的误差。
3.选择适当的参比溶液
分析条件的设定

## Slide 67
1、溶剂空白：当显色剂及制备试液所用的其他试剂均为无色，被测试液中又无有色离子存在时，可用蒸馏水等溶剂作参比溶液。
2、试剂空白：为防止试剂中含有待测成分的干扰物质，用试剂空白。
3、试液空白：被测试液存在其他有色离子时，应采用不加显色剂的被测试液作为参比溶液。
4、不显色(退色)空白：如果显色剂和试剂均有颜色时，则可按试液测定的方法，取一份试液加入适当的掩蔽剂，将被测组分掩蔽起来，使之不再与显色剂作用，以此作为参比溶液，消除一些共存组分的干扰。
分析条件的设定
参比溶液的类型

## Slide 68
第五节
紫外～可见吸收光谱法的应用
一、 定性分析
二、 定量分析
三、定量分析结果的评价

## Slide 69
进行定性分析时，通常是根据吸收光谱的形状、吸收峰的数目以及最大吸收波长的位置和相应的摩尔吸收系数等进行定性鉴定。
一般采用比较光谱法，在相同的测定条件下，比较待测物与已知标准物的吸收光谱曲线，如果它们的吸收光谱曲线完全等同(λmax及相应的κ值均相同)，则可以认为是同一种物质。
因为紫外可见光吸收光谱包含的信息量较少，在定性分析中受到一定限制。
一、 定性分析

## Slide 70
定量分析是紫外可见分光光度计最经常使用的功能之一。既可用于常量分析、也可用于微量分析，还可用于多组分混合物的分析。
定量分析的理论依据是朗伯－比耳定律，即：物质在一定波长处的吸光度与它的浓度呈线性关系。
二、 定量分析

## Slide 71
在紫外～可见光区有吸收的物质，可直接测定，测定的灵敏度受样品摩尔吸光系数的限制。
用来使被测物质显色、生成有色化合物的试剂称为显色剂。对显色剂的要求：灵敏度高(与待测物的反应产物有足够大的摩尔吸光系数)、稳定性好、选择性好(只与待测物或其他少数化合物起显色反应)。
显色剂是通过与被测物质发生氧化还原反应或生成二元或多元络合物而显色。
（一）、单组分物质的定量分析
定量分析方法
1.直接测定法：

## Slide 72
利用间接的方法测定待测物质。
如蛋白质测定的染料结合法：利用酸性橙等某些偶氮染料可与蛋白质分子中碱性氨基酸发生等当量的反应而沉淀，使染料浓度降低；通过测定染料浓度的变化，间接测定蛋白质中碱性氨基酸含量和蛋白质总含量。
定量分析方法
2、间接测定法：
（一）、单组分物质的定量分析

## Slide 73
根据比耳定律，只要知道样品中待测组分的摩尔吸光系数k，就可通过测得样品的吸光度A，由比耳定律公式A=kbc 算出其浓度。
如用Arnon公式测定叶绿素a、b的含量就属于此方法。
公式计算法属于绝对测量，因此分析测定吸光度A的条件应当与公式要求的条件一致，仪器的性能如波长精度、单色器带宽、杂散光等对测量的准确度有直接影响。
3、计算法：
定量分析方法
（一）、单组分物质的定量分析

## Slide 74
为了减少测量条件对计算法的影响，可用已知浓度Cs的溶液作为标准溶液，在同样测量条件下(同一台仪器、同一波长与光程L等)与待测物浓度Cx同时测量其标准液吸光度As与待测样品Ax，根据公式：Cx＝Cs·(Ax/As)求出待测组分浓度。
应注意标准溶液的浓度Cs与样品溶液的浓度Cx应较为接近。
定量分析方法
4、比较法：
（一）、单组分物质的定量分析

## Slide 75
标准曲线法和工作曲线法是用数学方程或曲线的形式，建立待测组分的浓度与吸光度间的关系。是计算法的一种，可以降低测量条件的差异给测定带来的误差。
定量分析方法
5、标准曲线法和工作曲线法：
（一）、单组分物质的定量分析

## Slide 76
配制一系列不同浓度的被测成分的标准溶液，然后在一定测量条件下，分别测出它们的吸光度A，建立A与浓度c的回归方程或绘制标准曲线；在相同条件下测出待测样品的吸光度，通过回归方程或标准曲线算出的待测物的浓度。
当试剂和工作条件、环境条件变化时，标准曲线应重新测定；标准样品的最高和最低浓度大体应相差一个数量级，之间至少应当均匀分布三种浓度。
标准曲线法
定量分析方法

## Slide 77
样品处理过程(如分离、显色等)会造成测定过程的系统误差，为了消除这些误差，可以按照样品处理过程的步骤和条件，测定标准样品的吸光度随浓度变化的曲线(或回归方程)，称为工作曲线。
定量分析方法
工作曲线法：
是标准曲线法的一种。
（一）、单组分物质的定量分析

## Slide 78
定量分析方法
（二）、多组分物质的定量分析
根据吸光度的加和性原理，含两种或两种以上吸光组分的混合物，也可不经过分离而直接测定。
根据吸收峰的重叠情况可分成四种情况：
A
B
A
B
A
B
A
B
λ1 λ2
λ1 λ2
λ1 λ2
λ1 λ2

## Slide 79
定量分析方法
A
B
A
B
A
B
A
B
λ1 λ2
λ1 λ2
λ1 λ2
λ1 λ2
第一种，A、B在λ1、λ2处相互不干扰，同单组分测定。
第二种，A在λ2处无吸收，不干扰B的测定， B的测定同单组分测定。但B影响A的测定。
第三种，A、B在λ1、λ2处相互干扰，需用双波长法，找等吸收点，通过差减得到单组分的吸收值，来测定。
第四种，A、B的吸收光谱完全重叠，无法直接测定，需通过专用的导数光谱法来进行测定。

## Slide 80
评价分光光度法定量分析的常用参数是灵敏度、检测限、测定结果的精确度与准确度、测定的线性范围与回收率等。
检测限是指某一成分用某一种方法测定时，最低可以检测出来的含量或浓度，常用相当于三倍噪声测量值所对应的待测物含量或浓度来表示。
检测限与仪器的噪声有关，仪器及其使用条件，如分析波长、狭缝等对检测限有一定影响。
三、定量分析结果的评价

## Slide 81
准确度：指测定值和真值之间相符合的程度，用测定的误差来表示。
测定结果的绝对误差是指测定值和真实值之差；相对误差是指绝对误差和真值的比值。在一般情况下真值是不知道的，因此误差难以计算。
准确度一般通过测定回收率进行评价。回收率指在分析样品中加入一定量的待测成分，然后按照分析方法规定的流程，测定并计算加入待测成分的量，其测定值与实际加入量之比就是回收率。
测定结果的准确度

## Slide 82
精确度：对同一样品多次重复测定值之间相符合的程度。常用测定值的标准差σ来表示。
标准差表示测定结果离散度的绝对值，其单位与测定值的单位相同，因此标准差的大小与测定结果所用的单位有关。
相对标准差是指标准差与测定值的真值或多次测定结果的平均值之比，表示测定结果离散度的相对值，与测定值所用的单位无关。
测定结果的精确度

## Slide 83
思考题：
1、紫外-可见吸收光谱分析的特点？
2、分子中电子轨道的概念？轨道跃迁的类型？生色团、助色团的概念？吸收带的概念？
3、影响分子紫外~可见光吸收光谱的因素有那些？在进行仪器分析时应如何注意？

## Slide 84
4、紫外~可见分光光度计由那些基本部分组成？其具体的光路结构有哪几种类型？各用于那些类型的项目分析？
5、影响紫外~可见分光光度计仪器性能的指标有那些？对分析有何影响？
6、在使用紫外~可见分光光度计进行分析测试时，如何选择参比溶液？

## Slide 85
第三章 结束