## Slide 1
第十章，电化学分析导论
第九章
电化学分析导论

## Slide 2
第九章 电化学分析导论
第一节 概 述
第二节 电极的分类
第三节 电位分析法
第四节 电导分析法
第五节 电解与库仑分析（略）
第六节 伏安和极谱分析法

## Slide 3
第一节 概述
一、电化学方法分类
二、电化学基础知识
三、电解与极化

## Slide 4
电化学分析是仪器分析的一个重要组成部分，它是根据物质在溶液中的电化学性质及其变化来进行分析的方法，根据电导、电位、电流和电量等电化学参数与被测物质含量间的关系作为计量的基础。
电化学分析：根据电化学基本原理和实验技术，利用物质的电学及电化学性质对物质进行定性和定量分析的方法。
第一节 概 述

## Slide 5
按其测量方式：
第一类：根据待测试液浓度与某一电参数之间的关系来进行分析测定。电参数包括电导、电位、电流、电量等。是电化学分析的主要类型，包括：电导分析、电位及离子选择性电极分析、库伦分析、伏安分析、极谱分析等。
第二类：通过测量某一电参数突变来指示滴定分析的终点；也称为电滴定分析法。包括电导滴定、电位滴定、电流滴定等。
第三类：通过电极反应，将待测组分转入第二相，再用质量法或滴定法进行测定。如：电解分析。
一、电化学方法分类

## Slide 6
电化学分析法 | 电位分析法 | 直接电位分析——离子选择性电极
 |  | 电位滴定法
 | 电导分析法 | 电导法
 |  | 电导滴定法
 | 电解分析法 | 电质量法
 |  | 电解分析法
 | 库伦分析法 | 库伦滴定法（控制电流库伦分析法）
 |  | 控制电位库伦分析法
 | 伏安法 和极谱法 | 经典极谱
 |  | 方波极谱和脉冲极谱、相敏交流极谱
 |  | 高频调谐极谱和射频极谱
 |  | 线性或循环伏安法
 |  | 单扫描（多扫）极谱
 |  | 交流示波极谱
 |  | 伏安法、导数伏安法

## Slide 7
化学电池是进行电化学反应的场所，是实现化学能与电能相互转化的装置。将两支作为电极的金属导体放入适当的电解质中，即可构成化学电池。
化学电池按工作方式分为：原电池、电解电池和电导池。
二、电化学基础知识
1、化学电池

## Slide 8
人们把能够从化学能直接转变成电能的装置叫做原电池。
原电池中的反应是自发进行的，反应中化学自由能降低转化为电能，在外电路接通情况下产生电流。
原电池中要有化学反应才能保持电池运行；电池中的物质浓度会随电池的充放电产生变化，将化学能转变为电能。
原电池：

## Slide 9
电解电池：电池中的化学反应所需的能量由外电源提供时反应才能进行，将外电源的电能转化为化学能，消耗外电源的电能产生电流，这种化学电池为电解池。
在化学电池中，凡是发生氧化反应的电极称为阳极，发生还原反应的电极称为阴极。电极发生的总反应为电池反应。
电导池：只研究化学电池中电解质溶液的导电特性，而不考虑所发生的电化学反应，这种化学电池为电导池。

## Slide 10
电池电动势：不同物体相互接触时，其相界面上产生的电位差，由这些电位差组合而成。
包括：电极和溶液界面、电极和导线界面、液体和液体界面三部分电位差。
2、电池电动势
2.1 电池电动势的产生
电动势的产生

## Slide 11
它是电池电动势的主要来源。
当金属与其电解质溶液相接触时，金属离子可以从金属晶格中移入溶液，电子留在金属电极上使之带负电，由于静电的吸引，与进入溶液金属离子的正电荷形成双电层。
如果溶液中的金属离子更易于接受电子，则金属离子从电极上获得电子，自溶液中析出进入金属晶格中。形成金属电极一边带正电，与溶液中过剩阴离子的负电荷形成双电层。
电极和溶液的相界面电位差：
电动势的产生

## Slide 12
双电层的建立形成了一个稳定的相界电位，即金属的电极电位；不同的金属有不同的电极电位。
金属与其溶液之间电位差的大小和极性的‘正’‘负’，主要决定于金属的种类和溶液中该金属离子的浓度，以及溶剂的性质和温度等。
电动势的产生
电极和溶液的相界面电位差(续)：

## Slide 13
溶液中同时存在着一对氧化还原体系时，可借助惰性电极(如铂电极)构成半电池。
氧化还原体系通过铂电极得到或给出电子，使之形成双电层。铂电极上究竟带何种电荷，由体系中的氧化还原能力决定。若体系中氧化态的氧化性强、易得到电子，平衡时铂电极带正电荷，相界的电位差为正值；反之，若还原态的还原性愈强(即给出电子的倾向愈大)，平衡时铂电极就带负电荷，两相界的电位差愈负。
电动势的产生
电极和溶液的相界面电位差(续)：

## Slide 14
不同金属的电子离开金属本身的难易程度不一样，当两种不同金属接触时，由于相互移入的电子数不相等，在接触的相界面上即可形成双电层，产生电位差，为接触电位。一般数值很小，常忽略不计。
电动势的产生
电极和导线界面电位差：

## Slide 15
当两组组成或浓度不同的电解质溶液相接触时，就发生扩散作用。由于正负离子的扩散速率不同，速率较快的离子在两溶液接触的相界面对侧积累较多的所带电荷，与本侧迁移速度较慢的离子所带的相反电荷，形成双电层。扩散达到平衡时，形成稳定的电位差，为液接电位或扩散电位。
一般约30mV左右。工作中可通过盐桥将液接电位基本消除。
电动势的产生
液体和液体界面的相界面电位差：

## Slide 16
电池的半反应(电极反应)写成还原过程，
Ox + ne → Red Ox:氧化型；Red:还原型。
电位符号：电位的符号应和金属与标准氢电极构成电池时金属所带的静电荷的符号一致。
如铜与Cu2+溶液组成电极、与标准氢电极构成电池时，金属铜带正电荷，其电极电位为正；锌与Zn2+溶液组成电极、与标准氢电极构成电池时，金属锌带负电荷，其电极电位为负值。
2.2 电极电位符号的表示方法(规定)

## Slide 17
国际纯粹及应用化学联合会(IUPAC)规定电池要用图解式表示。如铜锌电池的图解式为：
Zn∣ZnSO4(浓度)‖CuSO4(浓度)∣Cu
有关图解式表示方法的几条规定：
① 左边的电极上进行氧化反应，右边的电极上进行还原反应；
② 电极的两相界面及不相混的两种溶液之间的界面都用单竖线‘∣’表示；当两种溶液通过盐桥连接、并已消除液接电位时，则用双竖线‘‖’表示。开头及末尾的单线两边是电极材料，如铜、锌等；
2.3 电池的图解表示方法
图解式规定

## Slide 18
③ 电解质写在两电极之间；
④ 气体及均相反应，反应物本身不能直接作为电极，可用惰性材料(铂、金、碳等)作为电极来传导电流。
⑤ 电池中的电解质溶液应注明活度(或浓度)，如为气体，则应注明压力和温度。如不注明，则都认为是25℃及101325 Pa(1标准大气压)条件。
如：Zn∣Zn2+(0.1mol/L)‖H+(1mol/L)H2∣Pt
图解式规定
2.3 电池的图解表示方法(续)

## Slide 19
⑥ 电池电动势的符号 取决于电流方向；
如在铜锌电池接通时，电流方向是从右边的铜电极(阴极)通过外电路流向左边的锌电极(阳极)。电池反应Zn + Cu2+ →Zn2+ + Cu ，能自发进行，电动势为正值。
如电池为：Cu∣Cu2+(浓度)‖Zn2+(浓度)∣Zn；该电池反应Cu + Zn2+ → Cu2+ + Zn，不能自发进行，要使反应进行必须外加电能。这类电池的电动势定为负值。
电池的电动势为右边电极的电位值减去左边电极的电位值，即E电池＝ε右－ε左
图解式规定
2.3 电池的图解表示方法(续)

## Slide 20
国际上规定以标准氢电极(SHE)作为标准参比电极；在任何温度下，标准氢电极的相对平衡电势都是零。它由H+活度为1的酸性溶液，及H2压力为101325Pa、用铂为惰性电极所构成。
因为氢电极制备困难、使用不便，所以多采用某些经标准氢电极标定过的二级标准电极作为参比电极。常用的有：Ag-AgCl电极、饱和甘汞电极(SCE)及其它甘汞电极等；它们的标准电极电位与溶液中的Cl-的活度有关。
2.4 标准参比电极——标准氢电极

## Slide 21
单个电极电位的绝对电位值无法测出，但可以通过将待测电极与标准氢电极组成电池，并规定标准氢电极(SHE)的电极电位为零，此时该电池的电动势即为待测电极的电极电位。
2.5 电极电位的测定

## Slide 22
能斯特(Nernst)根据热力学原理导出电极电位与溶液组成的关系式，即能斯特方程：
式中：E为电极电位，E0为待测溶液中的标准电极电位，R为气体常数[8.3145J/(mol•K)]，T为绝对温度(K)，F为法拉第常数(96485C/mol)，n为氧化还原反应的电子数。
3、能斯特公式

## Slide 23
当溶液浓度很低时，可用浓度代替活度，其能斯特方程式为：
[Ox]表示氧化态的浓度，[Red]表示还原态的浓度。当氧化态、还原态的活度均为1时，此时的电极电位即为待测液的标准电极电位，简写为E0。

## Slide 24
①、电极的标准电极电位E0决定于电极材料，不同材料有不同的氧化还原电位。
②、当E0一定时，电极电位决定于反应物与生成物的浓度(活度)比。
③、条件电极电位(E0'),是氧化态与还原态的浓度为1时的电极电位。
条件电位随反应物的活度系数不同而异，与溶液中各电解质成分有关。包括：离子强度、络合效应、水解效应和pH等。
能斯特方程的意义：

## Slide 25
电解：在电解池的两个电极上，加一直流电压，使溶液中有电流通过，在两电极和溶液界面上发生电化学反应而引起物质的分解，这个过程称为“电解”。
分解电压：电化学中把能引起电解质电解所需的最小外加电压称为“分解电压”或“电解电压”；用“U分”表示。
三、电解与极化
1、分解电压和反电压
电解与极化

## Slide 26
反电压：电解开始后，如果突然使电解池和电源分离，则外电路中有反向电流通过，它是电解过程中阴极析出的金属铜、阳极析出的O2与溶液中的Cu2+和OH-离子建立了平衡，组成了一个极性与电解池相反的原电池。
该原电池电动势的极性与外加电压方向相反，称为“反电压”，用“U反”表示。反电压在电解过程中一直存在，它抵消了部分外加电压，使电解不能顺利进行。
电解与极化

## Slide 27
极化： 在电化学中，电解反应或电池反应的电动势偏离热力学平衡值的有关现象，通称为“极化”。
电极极化：电极电位值偏离平衡电位的现象。
引起电极极化的原因有：
① 电极反应速率，
② 浓度剃度。
电解与极化
2、极化现象

## Slide 28
电解与极化
① 电极反应速率 当外电压加到电极上时，由于电极反应速率有限，不能及时交换电极上的所有电量，导致电极上聚集过多的电荷。如果电极表面积聚正电荷增多，阳极电位向更正方向移动；如果电极表面自由电子数增多，则阴极电位向更负方向移动，使电极电位偏离平衡电位。又称为“电化学极化”。
产生极化的原因

## Slide 29
② 浓度剃度 与溶液中离子的扩散速率相比，电极反应速率较快，在电极表面反应层中参与反应的离子浓度迅速降低，导致电极表面和溶液主体之间形成浓度梯度；电极就如同浸在一个低浓度的溶液中，实际电极电位与按主体溶液浓度计算的电位值产生偏差。这种现象也称“浓差极化”。
电解与极化
产生极化的原因

## Slide 30
第一节 结束
第一节 结束

## Slide 31
第二节 电极的分类
第二节
电极的分类

## Slide 32
根据组成及作用机理不同，分成五类：
第一类电极：金属、非金属及其离子溶液组成的电极体系。
金属电极：由金属及其离子溶液组成的电极体系，其电极电位决定于金属离子的活度。
非金属电极：由非金属及其离子溶液组成的电极体系，其电极电位决定于离子的活度。
第二节 电极的分类
电极的分类

## Slide 33
第二类电极 ： 由金属及其难溶物(盐、络离子、氧化物、氢氧化物)所组成的电极体系，它能够间接地反映金属及其难溶物的阴离子活度。
第二类电极的电位决定于溶液中该金属难溶化合物阴离子的活度，再现性及稳定性均较好，常用作参比电极。如银－氯化银参比电极，甘汞电极等。
电极的分类

## Slide 34
金属与两种具有共同阴离子的难溶性盐或难解离的络离子构成的电极体系。
如银镉电极：Ag∣CdS,Ag2S∣Cd2+ ，电极中，Ag2S覆盖在银电极上，然后放入Ag2S和CdS的饱和溶液中，该电极可响应溶液中Cd2+活度。
原理：此类电极可作为银电极响应Ag+的活度，它通过Ag2S溶度积由S2-的活度所确定；溶液中的S2-活度又可通过CdS的溶度积，由Cd2+的活度所确定。因此能反映溶液中Cd2+的活度。
电极的分类
第三类电极 ：

## Slide 35
铂和金等金属的化学性质较稳定，通常在分析溶液中不参与化学反应，但其晶格间的自由电子可以与溶液进行交换，作为溶液中氧化态或还原态取得电子或释放电子的场所，它能指示出存在于溶液中的氧化态与还原态活度的比值；也用于有气体参与的电极反应。
电极的分类
第四类：零类电极(惰性金属电极)

## Slide 36
电极的分类
第五类、膜电极
具有敏感膜且能产生膜电位的电极称为膜电极。它能指示溶液中相关离子的活度。
结构：参比电极1∣溶液1∣膜∣溶液2∣参比电极2
体系的电位差决定于膜的性质及溶液1、溶液2中的离子活度。
机理：由离子在膜与溶液界面上扩散的速率不同产生双电层结构。它没有电子传递和转移过程。
电极的膜可以是固态或液态。利用此原理可以制成多种离子选择性电极，离子选择性电极的膜电位与响应离子的活度符合能斯特方程。

## Slide 37
第二节 结束
第二节 结束

## Slide 38
第三节 电位分析法
第三节
电位分析法

## Slide 39
第三节 电位分析法
一、概述：
二、离子选择性电极的类型
三、离子选择性电极的基本特性
四、离子选择性电极的分析技术

## Slide 40
电位分析：利用电极电位与浓度的关系测定物质浓度的电化学分析方法。包括：直接电位法和电位滴定法。
直接电位法(电位法)：根据指示电极的电位与被测物质浓度的关系来进行分析的方法。即根据测得的某一电极的电极电位，利用能斯特公式求出待测离子的浓(活)度。
电位滴定法：用指示电极的电位出现变化，来指示滴定终点。
一、概述：

## Slide 41
① 选择性好 在多数情况下，共存的离子干扰小，对组成复杂的试样往往不需要分离处理就可直接测定。
② 灵敏度高 电位法的检出限为10-5～10-8 mol/L，适于微量组分的测定，电位滴定法适于常量分析。
③ 快速 仪器设备简单、操作方便、分析快速、测定范围宽、不破坏试液，易于实现分析自动化。
④ 缺点 需要有专用的离子选择性电极。
1、电位分析法的特点：

## Slide 42
包括：指示电极、参比电极；电位计(酸度计或离子计)。
指示电极: 在电位分析中，构成电池的两个电极，其中一个，其电位值随待测离子浓(活)度的变化而变化，能指示待测离子的浓(活)度，称为指示电极，或离子选择性电极。
参比电极：而另一个电极，其电位不受试液组成变化的影响，具有较恒定的数值，只是作为测量电位的标准，称为参比电极(参考电极)。
2、电位计的仪器结构：

## Slide 43
电位计：电位法中，测量溶液中指示电极平衡电位的设备为电位计。并据此求出待测离子的浓(活)度。
注意：测定中如果有电流流过指示电极，就会发生电极反应，使电极表面的化学组成发生改变，造成较大的测定误差。因此要用保证测量过程中，没有电流或在电流接近零的情况下测定指示电极的恒定电位。
使用的设备应为电位计，而不能用伏特计。
2、电位计的仪器结构(续)：

## Slide 44
①离子选择性电极：电位法测定溶液中某种定离子活度的指示电极；能在多种离子存在的混合液中，选择性地响应该特定离子，指示出这种离子活度变化情况，测定离子的活度或浓度。
注意：选择性电极是一类电化学传感器，它的电位与溶液中给定离子活度的对数呈线性关系，这种装置中不包含氧化还原反应体系。
选择性电极与由氧化还原反应而产生电位的金属电极有着本质的不同。
3、电极电位测定原理

## Slide 45
离子选择性电极的类型和品种很多，外形也差异很大；但基本结构都包括：对特定离子有选择性响应的薄膜(敏感膜或传感膜)、内参比溶液与内参比电极。
传感膜将内侧参比溶液与外侧的待测离子溶液分开，是电极的关键部位。
②电极的基本结构
内参比电极
电极壳体
内参比溶液
敏感膜
离子选择性电极
结构示意图

## Slide 46
膜电位：在两相界面上的带电粒子，它们在两相中的不均匀分布，就出现正负电荷的分离，在界面上就有电位差产生，称为膜电位。
扩散电位：在两个相互接触的界面上，由于正负离子的迁移速度或扩散能力不同，而使界面上的电荷分布不均匀，产生电位梯度，称为扩散电位。
道南电位：如果界面为一渗透膜，它至少能够阻止一种离子从一个液相扩散到另一个液相，造成两相界面电荷的不均匀分布，产生双电层结构，而出现电位差，称为道南电位。这种特殊的扩散有选择性和强制性，是离子选择性电极测定的依据。
③ 、膜电位

## Slide 47
离子选择性电极的电位：为内参比电极的电位φ内参与膜电位φm之和：φ＝φ内参+φm。
选择电极的膜电位：当敏感膜两侧分别与两个浓度不同的电解质溶液接触时，由于离子的选择性和强制性扩散，而形成双电层结构；在膜的两侧形成两个相界电位：φ内、φ外；膜电位为敏感膜外侧和内侧表面与溶液间两个相界电位的差： φm＝φ外-φ内。
(膜本身，在膜相内部与内外两个膜表面的界面上，有扩散电位产生，因其大小相等、方向相反，而相互抵消)。
④、电极电位

## Slide 48
二、离子选择性电极的类型
1、原电极
2、非晶体膜电极
3、流体载体电极(液膜电极)
4、气敏电极
5、酶电极

## Slide 49
根据国际纯粹及应用化学联合会(IUPAC)的建议，离子选择性电极一般采用如下分类：
离子选择性电极 | 原电极 | 晶体膜电极 | 均相晶膜电极 | 
 |  |  | 多相晶膜电极 | 
 |  | 非晶体膜电极 | 固体基体电极(各种玻璃电极) | 
 |  |  |  | 阳性液膜电极
 |  |  | 流动载体电极 | 阴性液膜电极
 | 敏化离子选择电极 |  | 气敏电极 | 中性载体电极
 |  |  | 酶电极 | 

## Slide 50
原电极：敏感膜直接与试液接触的离子选择性电极。分为：晶体膜电极和非晶体膜电极。
晶体膜电极的敏感膜一般是由在水中溶解度极小、且能导电的金属难溶性盐经加压或拉制而成的单晶、多晶或混晶活性膜。普通型的内参比电极大都为Ag-AgCl丝，内参比溶液一般为既含有内参比电极响应的离子、又含有晶体膜电极响应的离子，常用两种电解质的混合液。全固型的是直接将导线焊接在敏感膜上，并在导线和敏感膜的周围加装保护塑料套管。
1、原电极
选择性电极的类型

## Slide 51
按照膜的组成和制备方法的不同，又分为均相膜电极和非均相膜电极。
均相膜电极：不添加惰性材料，仅用两种以上晶体盐混合压片制成敏感膜。如氟电极，为单晶电极，该电极的敏感膜由LaF3单晶掺杂一些EuF2(氟化铕)或CaF2制成2mm左右厚度的薄片。Eu2+和Ca2+代替晶格点阵中的La3+后，使晶格中增加了空的F-点阵(晶格空穴)，F-可以沿着这些空点阵扩散而导电，增加其导电性。
晶体膜电极
选择性电极的类型

## Slide 52
氟电极的内参比电极为Ag-AgCl丝，内参比溶液为0.1mol/L NaF与0.1mol/L NaCl混合液。电极可表示为：
Ag-AgCl∣(0.1mol/L)NaF、NaCl∣LaF3敏感膜∣F-试液
LaF3单晶对F-有高度的选择性，允许体积小、带电荷少的F-在其表面进行交换。试液中的F-进入晶体的空穴、或晶体表面的F-进入试液，从而产生膜电位。
选择性电极的类型
附：氟电极工作原理

## Slide 53
将晶体粉末均匀地混合在惰性材料(硅橡胶、聚苯乙烯等)中制成敏感膜，加工成的离子选择性电极为非均项膜电极。
优点：改善晶体的导电性和机械性能，使膜具有弹性、不易破裂。
选择性电极的类型
非均相膜电极：

## Slide 54
晶体膜电极的品种和性能
选择性电极的类型
电极 | 膜材料 | 范围mol/L | pH范围 | 主要干扰离子
F- | LaF3、Eu2+ | 5*10-7～0.1 | 5～6.5 | OH-
Cl- | AgCl、Ag2S | 5*10-5～0.1 | 2～12 | Br-,S2O32-,I-,CN-,S2-
Br- | AgBr、Ag2S | 5*10-6～0.1 | 2～12 | S2O32-,I-,CN-,S2-
I- | AgI、Ag2S | 1*10-7～0.1 | 2～11 | S2-
CN- | AgI | 1*10-2～0.01 | >10 | I-
Ag+,S2- | Ag2S | 1*10-7～0.1 | 2～12 | Hg2+
Cu2+ | CuS、Ag2S | 5*10-7～0.1 | 2～10 | Ag+,Hg2+,Fe3+,Cl-
Pb2+ | PbS、Ag2S | 5*10-7～0.1 | 3～6 | Cd2+,Ag+,Hg2+, Cu2+,Fe3+,Cl-
Cd2+ | CdS、Ag2S | 5*10-7～0.1 | 3～10 | Pb2+,Ag+,Hg2+,Cu2+,Fe3+

## Slide 55
由电活性物质与电中性支持体物质构成电极的敏感膜。根据电活性物质的性质分为刚性基质电极和流体载体电极。
刚性基质电极，也称玻璃电极，其敏感膜由离子交换型的刚性基质玻璃熔融烧制而成。最常见的是pH玻璃电极，由内参比电极(Ag-AgCl)、内参比溶液(0.1mol/L的HCl)及玻璃敏感膜所组成。
选择性电极的类型
2、非晶体膜电极

## Slide 56
玻璃电极的玻璃膜由带有负电性的硅酸根骨架和可在网格中移动或被其它离子交换的Na+组成。当玻璃膜与水接触时，水分子会渗透到膜中，形成厚约0.1um的水化凝胶层，它允许直径很小、活动能力强的H+进入玻璃结构空隙中与Na+交换；由于硅酸晶体结构与H+的键合强度比Na+的键合强度大得多，约为104倍，当交换平衡时，玻璃表面几乎全部由硅酸所组成。
选择性电极的类型
附：pH玻璃电极原理

## Slide 57
从玻璃表面到溶胀层内部，H+逐渐减少、Na+增多，两溶胀层间的干玻璃层中一价阳离子得位点全由Na+占据。当在纯水中浸泡好的玻璃电极浸入待测溶液时，溶胀层与试液接触，由于溶胀层表面与试液中的H+活度的不同，就会发生H+的扩散迁移，迁移平衡时，溶胀层和试液两相界面的电荷分布发生了变化，产生了相界电位。其膜电位与试液的pH呈线性关系。
附：pH电极工作原理
选择性电极的类型

## Slide 58
优点：不受溶液中氧化剂或还原剂的影响，也不受颜色和浊度的影响；
缺点：有较高的电阻；当pH>9或Na+浓度较高时，会产生测量误差。
通过改变玻璃的组成，可得到对金属离子如：Na+、K+、Ag+、NH4+、Ca2+等有选择性响应的玻璃电极。
选择性电极的类型
pH玻璃电极的特点：

## Slide 59
选择性电极的类型
离子 | 玻璃成分(%) | K值比 | 范围mol/L
Na+ | 11Na2O,18Al2O3,71SiO2 | K+/Na+2800(pH11) 300(pH7) | 10-7～1
Na+ | 10Li2O,23Al2O3,67SiO2 | K+/Na+ 105 | 10-7～10-3
K+ | 27Na2O,5Al2O3,68SiO2 | Na+/K+ 20 | 5*10-6～1
Li+ | 15Na2O,25Al2O3,60SiO2 | Na+/Li+ 3, K+/Li+1000 | 
Ag+ | 11Na2O,18Al2O3,71SiO2 | Na+/Ag+ 1000 | 
H+ | 1-4CaO,1-4BaO,2-3La2O3,24-26Li2O3,2Cs2O,63-67SiO2 |  | 
玻璃电极的种类及选择性

## Slide 60
流体载体电极，又称液体薄膜电极；电极的敏感膜是由某种有机液体离子交换剂溶于与水互溶的有机溶剂中，渗入多孔塑料膜内，形成液体离子交换膜，载体可在膜中流动。
膜的组成包括：电活性物质(载体)、溶剂(增塑剂)、基体(微孔支持体)。
根据载体带电与否，可细分为：阳性、阴性、中性载体膜电极，它们的代表分别为：NO3-电极、Ca2+电极、K+电极。
选择性电极的类型
3、流体载体电极(液膜电极)

## Slide 61
用浸有活性物质(溶解在有机溶剂中)的惰性微孔膜作为敏感膜，经过疏水处理；接上电极杆及导线加工成电极。电极为双层体腔，在中间圆形的体腔内贮内参比溶液，下端环形体腔内贮活性物质溶液，并均与敏感膜接触。惰性微孔膜一般用聚四氟乙烯、偏聚四氟乙烯、醋酸纤维、玻璃砂片或素陶瓷等。Ag-AgCl作为内参比电极；当响应离子为阴离子时，内参比溶液是其碱性盐及KCl溶液；为阳离子时，用氯化物溶液为内参比溶液。
选择性电极的类型
流体载体电极的结构

## Slide 62
流动载体膜也可加工成外观类似于固态的“固体”膜。
方法：将活性物质先溶入有增塑作用的有机溶液中，再溶入聚氯乙稀(PVC)的四氢呋喃溶液中，然后倾注到下端垫有玻璃板的玻璃环中，待四氢呋喃挥发后，即可得到以PVC为支持体的薄膜，将此薄膜切成圆片，粘结在有机玻璃管的一端，配上内参比电极便可制成所需电极，也叫PVC电极。
选择性电极的类型
流体载体电极的加工

## Slide 63
常用二癸基磷酸根[(RO)2PO2]-作载体。它与Ca2+生成二癸基磷酸钙的离子缔合型活性物质，溶于癸醇或苯基磷酸二辛酯等加工成对Ca2+有响应的敏感膜。膜相中的Ca2+可与溶液中的Ca2+交换。当在两相界面存在着Ca2+化学梯度时，钙离子从一相进入另一相中，迁移的结果在两相中出现剩余电荷，形成相界电位。
其它如：羧基硫醚[R-S-CH2COO-]制造钙、铅电极等、四苯硼酸盐[(C6H5)B-]可与许多有机阳离子缔合制作各种药物电极等。
选择性电极的类型
阳离子流体电极

## Slide 64
带正电荷的阴离子流动载体电极的载体，
包括：鎓类阳离子(为季胺、季胂及季膦盐的大阳离子)；邻二氮杂菲L与过渡金属的络阳离子(如FeL32+、NiL32+等)；碱性染料类阳离子(次甲基篮、结晶紫、乙基紫、亮绿)等；可与许多无机阴离子Cl-、NO3-、ClO4-等，及有机阴离子苯甲酸、十六烷基苯磺酸、糖精等缔合，也可与络阴离子BF4-、TaF4-、Zn(SCN)42-、AuCl4-等缔合，加工成相应的离子选择性电极。
选择性电极的类型
阴离子流体电极

## Slide 65
5.0
中性流动载体电极的载体是不带电荷的中性分子；它们以未成对电子与响应离子结合成络合阳离子，而形成双电层结构。
中性载体的活性物质有：大环抗生素类(如缬氨霉素、巨环内酯放线菌素等)、环巨醚类(冠醚类化合物)、开链酰胺等。
主要响应碱金属和碱土金属的离子。
选择性电极的类型
中性流动载体电极

## Slide 66
气敏电极是一种气体传感器，测定溶液中的气体含量。原理：利用待测气体对某一化学平衡的影响，使平衡中某特定离子的活度发生变化，来测定试液中被测气体的分压(含量)。
如，二氧化碳气敏电极：微孔气体渗透膜憎水但能透气(由醋酸纤维、聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯等材料制成)。测定时，CO2气体通过微孔渗透膜与中介溶液接触(中介液是0.001mol/L的NaHCO3)；由于CO2与H2O结合生成碳酸，从而影响到碳酸氢钠的电离平衡。
选择性电极的类型
4、气敏电极

## Slide 67
在气敏电极的中介溶液中放入玻璃电极。测量时，控制试液的酸碱度，使CO2通过气透膜扩散加入气敏电极；引起中介溶液pH的改变。测定中介溶液的pH值，即可计算出试液中CO2的浓度。
气敏电极通过界面发生化学反应进行工作的，离子电极用来指示中介液中某一离子活度的变化。溶解在水溶液中的气体，只要能生成可用离子选择性电极检出的离子，均可用气敏电极测定。
选择性电极的类型
用pH玻璃电极间接测定CO2的含量。

## Slide 68
如：CO2 + H2O === HCO3- + H+
NH3 + H2O === NH4+ + OH-
SO2 + H2O === HSO3- + H+
2NO2 + H2O === NO3- + NO2- + H+
H2S + H2O === HS- + H3O+
HCN + H2O === H3O+ + CN-
HF + H2O === H3O+ + F-
选择性电极的类型
凡是溶于水释放H+的反应，都可以用pH玻璃电极检出；而后三种分别可以用S2-、CN-、F-等离子选择性电极来检测。
可用电极测定的气体

## Slide 69
将生物酶涂布在离子选择性电极或其它传感器的敏感膜上，通过酶催化作用，使待测物质产生能在该电极上响应的离子或化合物，间接测定该物质。
如：脲酶催化分解尿素产生NH3、CO2，溶于水可得到不同产物NH3、CO2、NH4+、HCO3-等，可用相应的离子选择性电极来检测它们，间接得到尿素的含量。
酶的催化反应专一强；酶电极有极高的选择性。作为一种生物传感器，酶电极特别适用于生物医学、生物化学等领域。
选择性电极的类型
5、酶电极

## Slide 70
①选择适合的指示电极，
②制成具有催化活性的水不溶性酶膜，
③把酶膜固定在电极的表面(酶的固定化)。
常用的固定化技术有：吸附、试剂交联、共价键合、包埋法(酶与载体聚丙酰胺混合后直接包在电极敏感部分形成酶凝胶层)。
选择性电极的类型
酶电极的制作过程：

## Slide 71
几种酶电极的品种与性能
选择性电极的类型
测定物质 | 酶 | 检测物 | 测定范围(mol/L)
葡萄糖 | 葡萄糖氧化酶 | O2 | 10-4～2*10-2
尿素(脲) | 脲酶 | NH3 | 10-5～10-2
胆固醇 | 胆固醇氧化酶 | H2O2 | 10-5～10-2
L－谷氨酸 | 谷氨酸脱氢酶 | NH4+ | 10-4～10-1
L－赖氨酸 | 赖氨酸脱羧酶 | CO2 | 10-4～10-1

## Slide 72
三、离子选择性电极的基本特性
离子选择性电极都不是专属的特定离子电极。与敏感离子的关系是“选择性”，而非“专一性”。
敏感膜会对多种离子有不同程度的响应关系，只是响应程度有差异。电极的选择性主要由电极膜活性材料的性质决定。
1、电位选择性系数

## Slide 73
当有共存离子时，膜电位与响应离子I及共存离子J 的活度间的关系：可用尼柯尔斯基方程表示。

## Slide 74
从上式可以看出，膜电位与响应离子活度及共存干扰离子活度与选择性系数的积成正比。电极选择性系数越小，则电极对I离子的选择性比J 离子越高。如选择性系数为10-2，则表示电极对I离子的敏感性比J 离子高100倍。
选择性系数是离子选择性电极的重要技术指标，商品电极应有对主要干扰离子选择性系数的数据，其值因测定时的条件而有所改变；只能供使用时参考。
选择性系数

## Slide 75
响应斜率：以离子电极的电位(ψ)或电池的电动势(E)对响应离子活度或浓度的负对数pa作图，得到的曲线叫校正曲线，曲线中直线段是电极的 线性响应范围，其斜率为电极的响应斜率Si。
当斜率与理论值2.303╳103RT/ZF(mV/pa)基本相符时，称电极具有能斯特响应。
2、离子选择性电极的响应斜率和检测限

## Slide 76
检测限：当离子活度低到一定限度时，电位与 pa之间的函数关系偏离直线，甚至不再随浓度降低而变化，表示已到了离子选择性电极的检测下限。可通过作图法求得“实际检测下限”。
25℃时，响应斜率Si=59.16/Zi(mV)，在离子电极文献中叫“级差”，表示离子活度变化一个数量级时电位的变化值。Z=1时，级差为59.16mV，Z=2时级差为29.58mV，离子电荷越大，级差越小，直线的斜率越低，响应的灵敏度越低。

## Slide 77
3、电极的响应时间
响应时间：从电极接触溶液时起，到电极电位达到稳定状态值相差1mV时，所经过的时间。
影响缩短响应时间的因素：
①扩散层厚度，可通过搅拌来减小；
②浓溶液响应快，稀溶液响应慢；
③升高温度响应变快；
④共存干扰离子时会增加响应时间；
⑤电极的膜薄、光洁度好的，响应快。

## Slide 78
电极的稳定性：指电极在恒定条件下，测定的电动势值可以保持恒定的时间。可用电极的漂移程度和重现性来判断。
电极的漂移程度：在恒定组成和温度下，离子电极与参比电极构成电池时，电位随时间缓慢而有序变化的程度。要求在24h的漂移应小于2mV。
重现性：规定在25±2℃，从浓度为10-3mol/L的溶液中转移到浓度为10-2mol/L的溶液中，三次重复电位读数值的平均偏差。电极的重现性和稳定性直接影响电极的使用寿命。
4、离子选择性电极的稳定性

## Slide 79
温度：不仅影响测定的电位值，而且温度过高时电极还会失去正常的响应性能。一般电极的使用温度，下限为-5℃，上限80～100℃；液膜电极只能在50℃以下使用。
pH范围：由电极的类别决定，与测定离子有关，多数电极在近中性的介质中使用。
5、电极的使用温度和pH范围

## Slide 80
1、直接电位法：
①仪器直读法—离子计法 成分较为固定试样可用离子计直接测定。如pH计、Na离子计等。
②工作曲线法(校正曲线法) 准备系列已知活度或浓度的标准溶液，用离子计测定，绘制电极电位与活度对数的关系曲线；然后测定样品，由标准曲线查得浓度。
③标准加入法 将已知的小体积标准溶液，加入已知较大体积的待测液中，根据加入前后电位值变化，求得待测液中被测离子得浓度。
四、离子选择性电极的分析技术

## Slide 81
利用待测物质浓度突变引起电极电位得“突跃”，确定滴定终点的方法，称为电位滴定法。
优点：准确度高，滴定精度(相对)可达0.2％；适于测定有色或浑浊的溶液；适于非水体系的测定；可用于连续和自动滴定，并适于微量分析。可通过自动控制系统及计算机技术，实现自动分析测定。
在电位滴定中，凡是能指示容量滴定过程中被滴定溶液的活度或浓度变化的电极，都可作为电位滴定的指示电极。
2、 电位滴定法

## Slide 82
第三节 结束
第三节 结束

## Slide 83
第四节 电导分析法
一、电解质溶液的导电性质
二、电导的测量与应用

## Slide 84
电导分析法是以测量溶液中的电导值为基础的定量分析方法。
在一定浓度的电解质溶液中，插入两个电极，接上直流电源，溶液中的正负离子在电场的作用下产生迁移，正负离子分别向电性相反的方向运动，溶液的这种性能称为溶液的导电性。通过溶液的总电量是正负离子导电量的总和。
一、电解质溶液的导电性质

## Slide 85
电解质的导电能力用电导(G)表示。
电导是电阻R的倒数，单位是西门子(S)。
G=1/R = (1/ρ) • A/l = k•A/l。
电导率是电阻率的倒数(比例常数k)，单位：西门子/厘米(S/cm)；为长度l＝1cm、截面积A＝1cm2导体的电导。
电解质溶液的电导率相当于1cm3的溶液在距离为1cm的两电极间的电导。
1、电导与电导率

## Slide 86
电导率随离子浓度、离子迁移速度、离子电荷等的增大而增大。当溶液浓度达到一定值后，由于正负离子间的相互吸引力增加，使离子的迁移速度减慢，电导率降低。即溶液的电导随浓度的变化有一个极大值。
电导率的影响因素

## Slide 87
用已知电极常数的电导电极和电导率仪，可直接测定电解质溶液的电导率。也可用电导仪和配套的电极进行测量，但须计算出溶液的电导率值才进行比较。
电导电极常数(l/A)的数值，不是直接量出的，而是利用已知电导率的电解质溶液通过测定电导值后，计算出的。
二、电导率的测量与应用

## Slide 88
①、使用50～2500Hz的交流电源，以免直流电通过电解质溶液时，电极上发生电解反应，引起浓度变化，使电导随之变化，造成测定误差。
②、测量电导率大于10uS/cm的溶液时，必须采用铂黑电极。铂黑电极是在铂电极上镀上一层黑色的金属铂细粉，以增大面积提高测定灵敏度。
③、对于电导率值很小的溶液，如纯水，应用光亮的铂电极或电导池常数小的电导电极。
1、电导测量的注意事项：

## Slide 89
④、温度对电导率有影响，一般温度升高1℃，电导率约增大2％。
⑤、空气中的某些杂质，如CO2、NH3等会被溶液吸收，而影响电导测定的准确度。
⑥、凡是能引起电解质浓度变化的微量杂质都影响电导的测定。
1、电导测量的注意事项(续)：

## Slide 90
①水质纯度测定：蒸馏水的电导率2*10-6S/cm；离子交换纯水的电导率应小于5*10-7S/cm。
②大气监测：大气中的SO2、SO3、H2S、NH3、HCl、CO等气体经吸收后，测定其电导值，可以监测上述气体的含量(注意测定一种气体时应除去其它气体，以防干扰)。
③电导滴定法：在滴定中，滴定剂与溶液中被测离子生成H2O、沉淀、难离解的化合物等，使溶液的电导产生变化，在等电点时，溶液的电导值最低，滴定曲线出现转折点，指示终点到达。
2、电导法的应用：

## Slide 91
④酸碱电导滴定：可以滴定极弱的酸、碱(K=10-10)如硼酸、苯酚、对苯二酚等，并能用于弱酸盐或弱碱盐以及强、弱混合酸的中和滴定。
⑤用于测定弱电解质的解离常数、微溶盐的溶度积、络合物的配位数等。
⑥作为液相色谱的检测器。
电导法的应用(续)

## Slide 92
第四节 结束
第四节 结束

## Slide 93
电解分析是应用最早的电化学分析方法，包括电重量分析和电解分离法。
电重量法：是根据电解沉淀在铂电极上金属的质量，进行分析测定的方法。可细分为恒定电流电解法和控制电位电解法。其中控制电位电解法在试液中存在两种以上金属离子时、只要它们之间有足够的析出电位差，就可进行测定或分离。
库仑分析法是根据电解过程中被测物质发生电极反应所消耗的电量，由法拉第定律计算被测物质含量的方法。
第五节 电解与库仑分析（略）

## Slide 94
第六节 伏安和极谱分析法
一、极谱法的基本原理
二、影响极限扩散电流和半波电位的因素
三、极谱分析的干扰电流及消除方法
四、极谱的定量方法
五、几种改进的极谱方法
Notes: <number>

## Slide 95
伏安和极谱分析是一种特殊的电解分析法，由工作电极与参比电极组成电解池，根据分析过程中记录的电流—电压曲线或电位—时间曲线来进行电化学分析的一大类分析方法。
一般使用电极表面可周期更新的液态汞电极(滴汞电极)的方法叫极谱法。电极表面不能更新的液体或其它固体电极如悬汞电极、石墨电极、铂电极等的方法叫伏安法。平时也将二者统称为极谱法。
概 述：

## Slide 96
极化现象：当电流通过电极与溶液界面时，电极电位偏离平衡电位的现象。包括：浓差极化和电化学极化。
浓差极化：在电解时，电极表面附近的金属离子因反应而降低，浓度低于本体溶液中的浓度，造成浓差极化。
电化学极化：电极反应速率慢造成阴极表面积累自由电子，偏离平衡电位。需增加电压克服极化产生的电位，称为活化超电位。
一、极谱法的基本原理

## Slide 97
一、极谱法的基本原理(续)
V
↗
R
滴汞电极
甘汞电极
直流极谱装置有三部分组成：电压装置、电流计、电解池(由参比电极和滴汞电极组成)。
1、极谱法的装置：
直流极谱法测定示意图
Notes: <number>

## Slide 98
极谱分析是一种在特殊条件下进行的电解分析；用一个面积很大的参比电极和一个面积很小的滴汞电极进行电解。
电解时不断改变加在电解池两电极上的电压，用灵敏的检流计记录流经电解池的电流。以电压为横坐标、电流为纵坐标绘图，得到电压～电流曲线。
2、极谱测定原理：
A
B
C
D
E
i
电压 E
0
极谱图

## Slide 99
在未达到进行电极反应的分解电压之前，电路中只有微小的电流通过；达到分解电位时，开始发生电极反应，这时电位稍微增加电流就迅速增加；随着电流的增加，反应速度越来越快，电极表面反应离子的浓度迅速降低；达到一定电压后，此时电流的大小决定于反应离子自溶液中扩散到滴汞电极表面的速度，扩散速度与离子在溶液中的浓度和电极表面浓度的差值成正比。即电流大小与浓度成正比，不随电压的增加而增加，电流达最大值，称为极限扩散电流。
2、极谱测定原理(续1)：

## Slide 100
极限扩散电流与浓度成正比，是极谱定量分析的依据。
半波电位：当电流为极限扩散电流一半时，滴汞电极的电位称为半波电位。不同物质在一定条件下具有不同的半波电位，是极谱定性分析的依据。
2、极谱测定原理(续2)：

## Slide 101
1、影响极限扩散电流的因素
被测物质的浓度是影响扩散电流的主要因素，其它如汞柱高度、毛细管的大小、溶液的组成、温度等都对极限扩散电流有影响。
汞柱的高度和毛细管的特性影响汞滴的大小及表面积，影响扩散电流；在极谱定量分析时，应使用同一支毛细管、并保持汞柱的高度一致。
溶液的组成和温度，影响溶液的粘度，而溶液的粘度越大，物质的扩散系数就越小，扩散电流也变小。改变溶剂、络合剂、溶液的成分组成等都将影响被测离子的扩散系数。因此，测定中要尽量使待测液与标准液的组成基本一致。
二、影响极限扩散电流和半波电位的因素

## Slide 102
对于一电极反应，只有支持电解质的种类、浓度及温度一定时，半波电位才是恒定值。
因为支持电解质的不同、浓度的改变、温度的高低，都将使溶液中离子强度发生变化，被测定离子的活度系数也将发生变化，从而影响其半波电位。
当被测定离子在溶液中与其它组分生成络合物后，由于络合物的稳定性使离子不易被还原，半波电位向负的方向移动。
有氢离子参加的电极反应，其溶液的酸度对半波电位有显著影响。
2、影响半波电位的因素

## Slide 103
极谱分析中，除了扩散电流与被测物质有定量关系外，其它因素引起的干扰电流都与被测定离子的浓度没有定量关系。它们将直接影响分析结果的准确性，分析中须设法消除。(包括：残余电流、迁移电流、极谱极大、氧波）
1、残余电流 由溶液中微量杂质的电解电流及滴汞电极的充电电流产生 (充电电流一般在10-7A的数量级，与10-5mol/L的物质产生的扩散电流相当、并叠加在极谱的扩散电流中)。
残余电流可用作图法从扩散电流中扣除。但充电电流无法扣除，因此普通极谱法中测定离子的浓度不能低于10-5mol/L。
三、极谱分析的干扰电流及消除方法
Notes: <number>

## Slide 104
由离子迁移产生的电流称为迁移电流。它与被测定离子的浓度间没有严格的定量关系，干扰扩散电流的测定。
消除方法：在测定溶液中加入大量的支持电解质，浓度比被测离子大50～100倍。凡是在待测离子还原前没有电极反应的物质都可作为消除迁移电流的物质。
在测定中，处理试样使用的酸、碱等，它们的浓度远大于被测定离子，也可不再加支持电解质。
2、迁移电流
干扰电流

## Slide 105
在电流～电压曲线上，物质开始还原的电位处，有一电流迅速升高到很高的数值，然后又很快下降到扩散电流的数值，以后波形保持扩散电流不再改变。这种畸形波称为极谱极大。
影响因素：主要由汞滴生长引起汞滴表面附近溶液的剧烈搅动，使可还原或可氧化的物质迅速到达电极表面，产生极大的电流。
消除方法：加入表面活性物质使其吸附在汞滴的表面，减小汞的表面张力，避免切向运动，消除极大。
常用的表面活性物质有：明胶、聚乙烯醇、三通X-100、某些有机染料如酸性红、甲基红等。
3、极谱极大
干扰电流

## Slide 106
室温时，氧的溶解度为8mg/L，在极谱测定中氧会在电极上还原产生两个还原波——氧波：
第一波：O2 + 2H+ + 2e → H2O2 E1/2 ≈ -0.2 V；
第二波：H2O2 + 2H+ + 2e → 2H2O E1/2 = -0.8 V
由于氧波在多数金属离子的还原范围内，且氧波不可逆、波形倾斜、延伸很长，占据了从0～-1.2V的极谱分析最常用的电位区间。干扰测定，必须在分析前除去。
4、氧波的干扰
干扰电流

## Slide 107
① 在电解液中通入高纯度的H2、N2、CO2等气体。CO2仅适于酸性电解液中除O2。
② 在中性、碱性电解液中，可加入Na2SO3除去O2(不适于酸性溶液)。
③ 在强酸性溶液中，加入Na2CO3生成CO2除去O2，加入还原铁粉生成H2，除去O2。
氧波的消除方法：
极谱分析中还有其它干扰：波重叠、前放电物质太浓、氢还原波等。可通过加入适当的络合剂、改变溶液的组成等方式来改善和消除。
干扰电流

## Slide 108
1、计算(比较)法，根据浓度与峰高成正比，计算。注意：溶液的组成、温度、毛细管、汞柱高度等应保持一致。
2、工作(标准)曲线法，配制一系列标准溶液，在相同条件下，测定标准溶液和待测溶液的波高，绘制工作曲线，查的待测液的浓度。
3、标准加入法，对于较复杂的样品和要求有较高的分析精度时使用。
四、极谱的定量方法

## Slide 109
1、单扫描示波极谱法，
滴汞生长的后期，以0.25V/s的扫描速度完成一条极化曲线。由于扫描电压变化很快、电活性物质在电极表面快速还原，产生很大的电流，使电极表面电活性物质的浓度迅速降低，此时溶液中的离子还来不及扩散至电极表面，但电压仍迅速变化，电流减小，形成峰形曲线。
五、几种改进的极谱方法
极谱新方法

## Slide 110
改用导数示波极谱法后，可得到较清晰的波形，提高测定的准确度和重现性。分析中使用的催化波、络合物吸附波等都可用导数极谱法得到波形很好的图形。极谱催化波方法的灵敏度很高，一般为10-6～10-8mol/L；最高可达10-10mol/L。
特点：分析速度快、灵敏度高(10-7mol/L)、分辨率(高峰电位相差0.1V可分开)、氧波峰很小(基本不干扰测定)。
1、单扫描示波极谱法(续)，

## Slide 111
在直流极谱法的极化电位上，叠加一个小的交流正弦电压；在滤去直流电流后得到交流波形—(峰形波)。主要用于测定电极反应较快的各种反应。改进后的相敏交流极谱，可消除充电电流的影响，把检测限提高15～20倍。
2、交流极谱法，
极谱新方法
E
i
E
i
E
i
普通极谱图
单扫描极谱图
微分脉冲极谱图

## Slide 112
常规脉冲极谱：加入的脉冲幅度随时间线性增加，在脉冲的间歇时间、回到起始电位；波形为台阶型。
微分脉冲极谱：叠加在线性扫描电压上的脉冲是等幅脉冲，极谱波形为峰形。
脉冲极谱的优点：可在支持电解质浓度很低的情况下进行，减小了支持电解质的干扰。灵敏度高，检测下限可达10-9mol/L。
极谱新方法
3、方波极谱
将交流极谱的正弦交流电压改成小振幅的方波，叠加在扫描电压上，变为方波极谱。可逆体系的灵敏度可达10-8mol/L。
4、脉冲极谱

## Slide 113
思考题：
1、电化学分析的概念？电化学分析包括哪些内容？
2、何谓化学电池？电池的电动势是如何产生的？
3、能斯特方程及能斯特方程的意义。
4、电解与极化的概念？电极包括那五种具体类型？
5、电位分析的概念？电位分析法及离子选择性电极分析法的特点？
6、根据膜材料的不同，离子选择性电极有那些具体类型？

## Slide 114
7、电位选择性系数？离子选择性电极的评价方式有那些？如何评价？
8、电导与电导率的概念？
9、极谱分析的原理？极谱分析的干扰有那些？测定中如何消除或控制？
10、极谱分析的定性、定量分析方法有那些？
11、新改进的极谱分析方法有那些？各有何特点？

## Slide 115
第九章 结束
第九章 结束

## Slide 116
谢谢!