## Slide 1
第八章 高效液相色谱法
高效液相色谱法

## Slide 2
第一节 高效液相色谱法简介
第二节 高效液相色谱的类型
第三节 高效液相色谱仪
第四节 高效液相色谱固定相
第五节 液相色谱流动相
第六节 高效液相色谱检测器
第八章 高效液相色谱法

## Slide 3
第一节
高效液相色谱法简介

## Slide 4
高效液相色谱法是1964～1965年开始发展起来的一项新颖快速的分离分析技术。
它是在经典液相色谱法的基础上，引入了气相色谱的理论，在技术上采用了高压泵、高效固定相和高灵敏度检测器后，发展成为高分离速度、高分离效率、高检测灵敏度的高效液相色谱法。也称现代液相色谱法。
概述：

## Slide 5
共同点：
高效液相色谱是在气相色谱高速发展的情况下发展起来的，它们之间在理论上和技术上有许多共同点。
（1）色谱的基本理论是一致的；
（2）定性定量原理完全一样；
（3）均可应用计算机控制色谱操作条件和色谱数据的处理程序，自动化程度高。
液相色谱和气相色谱的异同点：

## Slide 6
1.流动相差别
2.固定相差别
3.使用范围更广
4.在原理和结构方面有差异
因液相色谱的流动相是液体，其粘度比气体大100倍以上，扩散系数比气体小102～105倍；因此溶质分子与液体流动相之间的作用力不能忽略，致使液相色谱与气相色谱有以下的差别：
二者的差异：
液相与气相差异

## Slide 7
流动相：气相色谱为气体、液相色谱为液体。
以液体作流动相，液体分子与样品分子间的作用力不能忽略；液体种类多，性质差别大，水溶液或有机溶剂，极性或非极性化合物，可供选择的范围广。是控制柱效和分离效率的重要因素之一。
使高效液相色谱除了固定相的选择外，增加了一个可供选择的重要的操作参数。
液相与气相差异
1.流动相差别

## Slide 8
气相色谱固定相多为固体吸附剂或在担体表面上涂渍一层高沸点有机液体而成的液体固定相、近年才出现一些化学键合相，粒度粗(100～250μm)，吸附等温线多是非线性的，成本较低。
高效液相色谱固定相大都是新型的固体吸附剂或化学键合相，粒度小(3～10μm)，分配等温线多是线性的，峰形对称，成本较高，发现容量大，分析型色谱柱最大容量可达50mg以上。
液相与气相差异
2.固定相差别

## Slide 9
气相色谱分析是沸点在500℃以下、分子量少于450的物质。对热稳定性差、易于分解变质，或具有生理活性的物质，都不能用升温气化的方法分析。气相色谱只能分析约占有机物总数15%～20%的物质。
高效液相色谱在室温或接近室温条件下工作，可分析沸点在500℃以上、分子量450以上的有机物质，约占总数的80%～85%。高效液相色谱的使用范围远远超过气相色谱。
液相与气相差异
3.使用范围广

## Slide 10
高压液相色谱仪具有高压输液泵和输液系统，其检测器的检测原理和结构与气相色谱也有较大差异。
高效液相色谱和气相色谱在功能方面各有所长、相互补充。
在高效液相色谱广泛应用的同时，气相色谱仍然发挥着它的重要作用。
液相与气相差异
4. 在原理和结构方面的不同

## Slide 11
一、液－液色谱法，
二、液－固色谱法，
三、离子交换色谱法
四、排阻色谱。
第二节 高效液相色谱的类型

## Slide 12
一、液－液色谱法
① 涂渍固定相，将某些固定液涂渍在惰性担体的表面；涂渍的固定相，固定液易于流失，柱子寿命短，分离的重现性和分离效果好，是目前固定相的发展方向。
② 化学键合固定相，把化学基团与惰性担体反应，使其以共价键的形式结合在担体表面上。柱子性质稳定、寿命长。
又称液－液分配色谱。
1、液－液色谱固定相的形式，两种：

## Slide 13
不同溶质在两个液相中，有不同的分配系数。化学键合相的液－液色谱，分配机理和吸附机理同时存在。为了防止色谱分离过程中两相的混溶，流动相与固定相的极性必须不同。
2、分离原理
当固定相为极性时，流动相为非极性溶剂，此时组分流出先后的顺序是非极性向极性过度，称为正相色谱。
固定相为非极性，用极性溶剂作流动相，组分的流出顺序是极性组分先流出，称为反相色谱。
3、正相色谱和反相色谱

## Slide 14
固定相与正相色谱或反相色谱相同，流动相是含有适当有机反离子的溶剂，它能与组分生成离子对，称为正相离子对色谱或反相离子对色谱。离子对色谱，可以分析离子型或可离解的化合物。
4、液－液色谱的一种特殊形式
——离子对色谱

## Slide 15
二、液－固色谱
也称液－固吸附色谱
1、固定相：以固体吸附剂如硅胶，各种微球硅珠，氧化镁，氧化铝，活性炭，聚酰胺等作为固定相。吸附剂粒度约20～50μm或35～75μm左右，比液－液色谱固定相(3～10μm)的粒度大。
2、分离原理：吸附剂表面与溶质分子中功能团的吸附与解吸作用，是溶质分子与溶剂分子对固定相的竞争吸附的能力差异。
溶剂的极性强弱对分离和分析速度影响很大，液－固色谱主要用来分析具有极性官能团、且极性不太强的化合物。

## Slide 16
吸附剂对同系物的选择分离能力小，对不同族化合物的选择分离能力强。主要用于按族分离化合物。
溶质分子在吸附剂活性中心上的吸附能力与分子的几何形状有关，液－固色谱对异构体有高的选择性，能分离几何异构体(顺反异构体)和同分异构体(不同取代位)。
缺点:重复性差。对流动相的含水量须严格控制，方能获得有重复性的保留值。每次分析后，特别是作梯度洗脱时，色谱柱再生的时间很长，耗费溶剂多。
3、液－固色谱分离特点

## Slide 17
三、离子交换色谱
1、固定相：为带有电荷官能团的离子交换剂，并存在带相同电荷数的相反离子——反离子。根据分离离子的不同而采用阳离子交换剂(-SO3-等基团)或阴离子交换剂(-N(CH3)3+等)。
2、机理： 流动相中被分析的离子与反离子之间发生竞争吸附。根据吸附能力不同将物质分离。
离子交换色谱主要用于分离能解离为离子的化合物，如无机离子、核酸、氨基酸等。

## Slide 18
交换剂R+
Y-
交换剂R+
Y-
X-
X-
╋
╋
交换吸附
交换剂R+的反离子Y-是阴离子的为阴离子交换色谱。交换剂R-带负电荷，其反离子Y+为阳离子的称为阳离子交换色谱。
离子交换色谱的吸附示意

## Slide 19
四、凝胶色谱
也称排阻色谱、空间排阻色谱等。凝胶色谱是基于分子大小不同而进行分离的一种色谱技术。
1、固定相：凝胶。是一种表面惰性，含有许多不同尺寸孔穴或立体网状结构的物质。凝胶的孔穴大小应与被分离组分的大小基本相当。

## Slide 20
2、分离原理：当试样随流动相在凝胶外的间隙和凝胶空穴中流动时，分子体积大的不能渗透到凝胶孔穴中去，随流动相快速流出。中等大小的分子，能选择性地渗透到部分孔穴中去，流出稍慢。分子体积小的，则渗透到凝胶内部的孔穴深处中，移出困难，被冲洗出来的速度慢。
分子越小，在孔穴的渗透越深，流出越慢。这样，各组分按分子大小先后从柱中流出。

## Slide 21
3、应用：凝胶色谱主要是分离和鉴定高分子量的化合物。对于分子量高达150’000’000的特大分子的混合物也可进行分离和鉴定。
凝胶颗粒的微孔直径大小可根据分析的要求加以选择。其孔径的线性范围不同，可以用于分离不同分子量范围的组分。
凝胶色谱在生物样品(蛋白质、酶、核酸等)与高分子化合物的化学分析中有重要的应用价值。

## Slide 22
第三节 高效液相色谱仪
现代高效液相色谱仪，在复杂程度及各种部件的功能上都有很大的差别。仪器的基本结构可分为：液相输送系统，进样系统，色谱分离系统与检测记录数据处理系统等四部分。

## Slide 23
液相色谱仪的结构示意图
馏分
收集器
高压
输液泵
贮液器
梯度洗脱装置
液相输送系统
进样阀
进样系统
色谱柱
色谱分离系统
检测记 录系统
检测器
记录仪

## Slide 24
一、液相输送系统
液相输送系统包括：贮液槽、高压泵，有的还配备有梯度洗脱装置。
1、贮液槽：贮存流动相，容量为0.5～1L。
流动相必须脱气，除去溶解在流动相中的空气，以防止溶解的空气在检测池内形成气泡，引起基线漂移，或不规则的噪音。
脱气的方法：(1)超声波振动脱气，(2)加热沸腾回流脱气 (3)真空脱气。

## Slide 25
高压输液泵的作用是输送恒定流量的流动相。按输液特性可分为：恒流泵和恒压泵。
(1)恒流泵 主要优点是始终输送恒定流量的液体，与柱压力的大小和压力的变化无关。因此，保留值的重复性好，基线稳定，能满足高精度分析和梯度洗脱的要求。
2. 高压输液泵

## Slide 26
恒流泵的主要类型为：柱塞式往复泵。
该泵的主要优点：输液连续，流速与色谱系统的压力无关，泵室的体积很小(几微升到几十微升)。适用于梯度洗脱和再循环洗脱，清洗方便，更换溶剂容易。
缺点：输送有脉动的液流，液流不稳定，引起基线噪声。克服的方法是在泵和色谱柱间串入一根盘状阻尼管，使液流平稳。

## Slide 27
恒压泵通过采用适当的气动装置，使高压惰性气体直接加压于流动相，输出无脉动的液流。也称为气动泵。这种泵简单价廉，但流速不如恒流泵精确稳定。只适用于对流速精度要求不高的分析或作为装填色谱柱用泵。
恒压泵的优点：容易获得高压，没有脉冲，流速范围大。
缺点：受系统压力变化的影响大，保留值重复性较差，不适于梯度洗脱操作。泵体积较大，更换溶剂麻烦、耗费量大 。
（2）恒压泵

## Slide 28
洗脱装置有两种工作方式：
一种是以两台或多台高压泵将不同的溶剂吸入混合室，在高压下混合，然后进入色谱柱。优点是通过电子器件分别程序控制两台或多台输液泵的流量，就可以获得任何一种形式的淋洗浓度曲线。缺点混合多种溶剂，需要多台高压泵。
另一种是以一台高压泵通过多路电磁阀控制各路吸入的流量,同时吸入几种溶剂，经混合后送到色谱柱，这样只要一台高压泵。
3.梯度洗脱装置
指在分离过程中，随时间函数程序的改变，流动相的组成也逐渐改变，即流动相的强度(极性，pH，离子强度等)逐渐改变。

## Slide 29
包括：进样口、注射器、六通阀和定量管等。它的作用是把样品有效的送入色谱柱中。
进样系统是柱外效应的重要来源之一，为了减少对板高的影响，避免由柱外效应而引起峰展宽，对进样口要求死体积小，没有死角，能够使样品象塞子一样进入色谱柱。
二、 进样系统

## Slide 30
包括：色谱柱，柱温箱和连接阀等。
色谱柱 色谱柱包括柱管和固定相两部分。柱材料要求耐高温，内壁光滑，管内径均匀，无条纹或微孔等；最常用的是不锈钢管。
柱温箱 柱温是液相色谱的重要操作参数。在较高的柱温下操作的优点：1.能增加样品在流动相中的溶解度，缩短分析时间，柱温升高6℃，组分保留时间约减少30%；2.减少传质阻力，增加柱效；3.降低流动相粘度，在相同流量下，降低柱压。
液相色谱常用柱温范围为室温65℃。
三、 色谱分离系统

## Slide 31
四、检测记录数据系统
包括：检测器、记录仪和微型数据处理机。
常用的检测器为：示差折光检测器，紫外吸收检测器，荧光检测器，二极管阵列检测器等。
记录和数据处理系统与气相色谱仪相同。

## Slide 32
一、液-固色谱固定相
二、 液－液色谱固定相
三、 离子交换剂固定相
四、凝胶色谱固定相
第四节 高效液相色谱固定相

## Slide 33
是以硅胶为基体的各种类型的硅珠。主要有全多孔微粒型硅珠、多孔层硅珠和堆积型硅珠。
1、全多孔硅珠，最初使用的是粒度30～70μm的全多孔硅珠，比表面积大约100～400m2/g。
优点：孔径大而深，粒度大，易于装柱；比表面积大、柱容量大，允许较大进样量；制作工艺简单，成本也低。
缺点：孔径深，传质阻力大，柱效不高。
现在多用粒度为5～10μm的全多孔微粒型硅珠，在柱效或柱容量方面都有大大提高。
一、液-固色谱固定相

## Slide 34
2、多孔层硅珠： 也称表面多孔硅珠或薄壳硅珠。它是在粒度为30～50μm的硅珠表面上，覆盖一层多孔性基质，厚度为1～2μm。
优点：孔浅，传质阻力小，柱效较高；流动性好，可用于干法装柱。
缺点：比表面积小，只有1～20m2/g，样品容量小，易发生过载现象。只适用于高灵敏度检测器。
液-固色谱固定相

## Slide 35
3、堆积型硅珠：将颗粒极细的硅珠经一定工艺，凝聚成5～10μm的堆积硅珠。
优点：粒度分布窄、粒径接近，比表面积大，柱渗透性小，柱效高，压力低。
缺点：制造工艺复杂，价格昂贵。
微粒型全多孔硅珠和堆积型硅珠具有传质快，柱效高，容量大的优点，已成为液－固色谱常用的固定相，普遍取代了多孔层硅珠。
液-固色谱固定相

## Slide 36
不同土壤，不同磷源
30

m
二、 液－液色谱固定相
主要为化学键合固定相。以硅珠为基质，利用硅珠表面的硅醇基团与键合基反应加工而成。
优点是：
1、在表面键合了有机物基团，消除了表面的吸附活性点，使表面更均一。
2、可以通过改变键合不同的有机分子基团来改变选择性。
3. 柱效高，固定液不流失，提高了柱子的稳定性和使用寿命。
4.由于牢固的化学键，能耐各种溶剂，有利于梯度淋洗和样品的回收。

## Slide 37
三、 离子交换剂固定相
离子交换剂固定相的基质有两种类型：一种是以硅胶微球；另一类是苯乙烯与二乙烯基苯的共聚物。
强酸性阳离子交换树脂的交换基为磺酸基，弱酸性的羧基。 强碱性的阴离子交换树脂基为季铵盐，弱碱性的为-NH(R)2CI。
主要类型：薄壳玻珠～苯磺酸、薄壳玻珠～乙基苯磺酸、薄壳玻珠～丙氨基丙酸、堆积硅珠～丙氨基丙酸、薄壳玻珠～丙基苄基二甲胺氯等。

## Slide 38
按化学类型可分为软性，半软性，刚性凝胶。
软性凝胶在高的流速下会被压缩，并会从柱末端挤压出来，只适用于低流速的液相色谱。
半软性凝胶可用于高效液相色谱，但压力不能超过150kg/cm2。
刚性凝胶为多孔硅胶，它们近于纯的SiO2, 其孔径按不同方法形成。多孔硅胶表面上有酸性基团，能与某些样品作用，需进行表面处理。
四、凝胶色谱固定相

## Slide 39
在液相色谱中，许多溶剂都可用作流动相。
第五节、液相色谱流动相
一、对流动相的要求
1.对色谱柱、固定相和分离组分要有惰性。
2.对样品有较大的溶解度。
3.对所选用的检测器没有干扰。
4.粘度小。
5.纯度高，成本低，容易清洗，沸点合适，
以利于回收分离样品。
6.毒性要小，稳定性要好。

## Slide 40
1、流动相对检测器的影响。如用紫外检测器时，要求流动相在紫外区吸收很弱。采用示差折光仪时，流动相的折光指数要与样品组分的折光指数有较大差别。
2、流动相的粘度小，分析组分在流动相中的扩散系数大，减少了传质阻力。如流动相粘度增加，不仅柱效降低，而且渗透性下降，分析时间增加。
对流动相的要求
注：

## Slide 41
在液相色谱中一般固定相不容易改变(色谱柱固定)。常用改变流动相的强度或极性来提高分离效率。
溶剂极性的大小，可用溶剂强度E0来表示，溶剂强度的顺序称为洗脱序列，与溶剂的洗脱能力大致相符。工作中，可以溶剂洗脱序列为依据，正确的选择一定强度的溶剂，以解决色谱分离。
溶剂的极性也可用溶解度参数d 表示，它是静电力、诱导力、色散力和氢健力等的总效应。
二、溶剂强度

## Slide 42
常用溶剂的极性顺序
溶剂 | 正戊烷 | 正己烷 | 环己烷 | 四氯化碳 | 苯 |  | 乙醚 | 氯仿 | 二氯甲烷 | 四氢呋喃 | 二氧六烷 | 丙酮 | 醋酸乙酯 | 乙腈 | 甲醇 | 水
强度E0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.32 |  | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.65 | 0.95 | 1.00
 | 小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大
溶解度 | 7.1 | 7.3 | 8.2 | 8.6 | 9.2 | 7.4 |  | 9.1 | 9.6 | 9.1 | 9.8 | 9.4 | 8.6 | 11.8 | 12.9 | 21
 | 参数d 与E0略有差异 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 43
三、液－固色谱流动相的选择
主要考虑：溶剂的强度、溶剂的组成、适当控制溶剂的含水量。
四、液－液色谱流动相的选择
正相色谱：在非极性的流动相中，加入极性改性剂如甲醇、四氢呋喃、氯仿等，通过改变溶剂的强度来使组分分离。
反相色谱：用水与强溶剂甲醇、乙腈以适当比例混合，再适当配上其它溶剂，结合梯度洗脱技术，可使复杂的组分分离。
离子对色谱：改变反离子的浓度，控制各组分的分配系数来使组分分离。

## Slide 44
五、离子交换色谱流动相的选择
1、pH值，pH值对交换基团和样品组分的离解度都有显著影响。增加pH值，样品的正电性降低，在阳离子色谱上保留值下降，在阴离子色谱上保留值增加。
2、离子强度，流动相的离子强度越大，洗脱能力越强、组分的保留时间越短。
3、缓冲液类型，不同离子因电荷数、离子半径、离子的溶剂化特性不同，与交换基团的作用力不同、洗脱能力也不同。
阳离子交换能力：Ba2+>K+>NH4+>Li+>H+。
阴离子：OH-≻SO42-≻柠檬酸根≻酒石酸根≻NO3-≻PO43-≻醋酸根≻Cl-。

## Slide 45
1、粘度，高粘度将限制扩散，降低组分的分离度。
2、溶剂对样品组分的溶解能力，使用的溶剂既要能溶解样品，又要与凝胶的性质极为相似，这样才能润湿凝胶、防止凝胶对样品组分的吸附作用。
六、凝胶色谱流动相的选择

## Slide 46
检测器联接在液相色谱柱的出口上。样品在色谱柱中被分离后，随同流动相连续的流经检测器，检测器根据流动相中组分的量或组分的浓度输出一个信号，来定量表示被测组分含量或浓度的变化，最终得到样品中各个组分的含量。
第六节、高效液相色谱检测器
检测器是色谱分析工作中，定性、定量分析的主要工具。

## Slide 47
对检测器的要求：灵敏度高、重复性好、响应快、峰形好、线性范围广、对流量和温度的变化不敏感。
应用最广泛的是紫外吸收检测器、示差折光检测器、荧光检测器、二极管阵列检测器等。

## Slide 48
紫外吸收检测器（UV）的作用原理和结构与常用的紫外～可见分光光度计基本相同，仪器结构的主要区别是将吸收池改为流动池。流动吸收池的体积一般只有5～15μl，光程长1cm左右，以适应高效液相色谱进样量小，柱外谱带展宽小的要求。
一、紫外吸收检测器

## Slide 49
示差折光检测器(RI)是利用连续测定参比池与样品池中溶液折射率变化来测量样品浓度。
示差折光检测器的优点是：通用性强。使用的普及程度仅次于紫外吸收检测器。缺点是：灵敏度不高，不能进行痕量分析；对溶剂的变化非常敏感，不适用于梯度洗脱；对温度的变化也非常敏感，使用中必须将温度保持在给定温度±0.001℃的范围内；对流量的变化不太敏感。
二、示差折光检测器

## Slide 50
荧光检测器(FD)的作用和结构与荧光分光光度计基本相同。
区别：吸收池改为流动池。流动池的体积一般只有5～15µL，光程长1cm，以适应高效液相色谱进样量小，柱外谱带展宽小的要求。
荧光检测器的优点是选择性好(具有相同激发波长和发射波长的物质是很少的)，灵敏度高(大多数情况下皆优于紫外吸收检测器)，但线性范围较窄，应用不普遍。
三、 荧光检测器

## Slide 51
四、二极管阵列检测器
本质是紫外吸收检测器。检测器的光路特点：氘灯发出的紫外光，经消色差透镜系统聚焦后进入流通池，吸收后的透过光，经全息衍射光栅色散后，由光电二极管组成的阵列所检测。
这种检测器是一种反光路系统：光先通过吸收池，再色散，全部阵列在很短的时间内即可扫描读数一次；这种高速的数据收集保证了流出峰不变形。只有测暗电流的快门是移动部件，其余皆固定不动，保证了测定结果的重复性和可靠性。

## Slide 52
二极管阵列检测器配有解读软件，可为每一样品提供极为丰富的色谱与光谱信息(时间、波长、吸光度的三维信息直观图)，对未分离的峰也可进行定量分析；可协助进行色谱峰的定性，样品组分纯度的测定等，缺点：造价高，一次性投资大。
四、二极管阵列检测器（续）

## Slide 53
五、其它类型检测器
高效液相色谱检测器还有其它类型，如：质谱检测器、电导检测器、红外检测器等在各个不同领域都有一定程度的应用。

## Slide 54
思考题：
1、液相色谱包括哪些具体应用类型？各类型的分离分析原理是什么？
2、液相色谱有那些部分组成？各部分的作用是什么？各部分有那些不同的配置类型？
3、液相色谱经常使用的固定相有那些？
4、液相色谱对流动相有何要求？在进行分析测定时，如何选择流动相？
5、液相色谱经常使用的检测器有哪几种？各检测器的检测原理是什么？如何选择？

## Slide 55
本章 结束